Załącznik nr 1a

ZADANIE NR 1 : DOSTAWA ECHOKARDIOGRAFU

1. Echokardiograf

Ilość:                                    1 szt.

Producent:		        ……………………...……………….

Nazwa i typ:		        ……………………………………….

Rok produkcji:                      ……………………………………….

|  | PARAMETR / WARUNEK | WYMAGANA ODPOWIEDŹ OFERENTA | ODPOWIEDŹ OFERENTA | UWAGI |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| # 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Parametry ogólne |  |  |  |
|  | Aparat stacjonarny, na konstrukcji jezdnej , przeznaczony do badań kardiologicznych i naczyniowych, ze zintegrowaną stacją roboczą i systemem archiwizacji oraz urządzeniami do dokumentacji i archiwizacji sterowanymi z klawiatury. | TAK |  |  |
|  | Zasilanie aparatu 230V ±10%; 50Hz | TAK |  |  |
|  | Monitor OLED o przekątnej min. 21”, regulowany w trzech płaszczyznach z technologią zabezpieczającą przed migotaniem tzw ‘Flicker free’ | TAK |  |  |
|  | Opcja pozwalająca na powiększenie obrazu USG na cały ekran tak, aby obraz USG wypełniał więcej niż 85 % powierzchni ekranu | TAK |  |  |
|  | Panel sterowania regulowany góra-dół, min 20 cm sterowany siłownikami pneumatycznymi z elektroniczną blokadą ruchu. | TAK |  |  |
|  | Panel sterowania z możliwością obracania lewo/prawo min 320 stopni, niezależnie od jednostki centralnej. | TAK |  |  |
|  | Dotykowy ekran LCD o przekątnej min. 12”, do sterowania funkcjami aparatu i wprowadzania danych. | TAK |  |  |
|  | Zmiana stron na panelu dotykowym za pomocą przesuwu dotykiem jak tablet | TAK |  |  |
|  | Możliwość zduplikowania obrazu diagnostycznego w trybach na ekranie dotykowym panelu sterowania celem ułatwienia wykonywania procedur interwencyjnych | TAK |  |  |
|  | Wysuwana z pulpitu, podświetlana klawiatura alfanumeryczna do wprowadzania danych. | TAK |  |  |
|  | Wyświetlana klawiatura alfanumeryczna na ekranie dotykowym | TAK |  |  |
|  | Liczba cyfrowych kanałów odbiorczych przetwarzania ultradźwiękowego powyżej 6 000 000 | TAK |  |  |
|  | Dynamika systemu min. 310 dB | TAK |  |  |
|  | Regulacja wzmocnienia głębokościowego (TGC) min. 8 regulatorów | TAK |  |  |
|  | Regulacja wzmocnienia poprzecznego (LGC) wiązki min. 4 regulatory | TAK |  |  |
|  | Zakres głębokości obrazowania min. od 1 do 38 cm | TAK |  |  |
|  | Zakres częstotliwości pracy dostępnych głowic min. od 1 do 21 MHz | TAK |  |  |
|  | Ilość aktywnych równorzędnych gniazd do podłączania głowic obrazowych min. 4 gniazda | TAK |  |  |
|  | Aktywne gniazdo do podłączania głowicy nieobrazowej pracującej w trybie CW Doppler | TAK |  |  |
|  | Podręczna pamięć min. 2000 obrazów (Cine Loop) z możliwością wyboru długości pętli obrazowych. | TAK |  |  |
|  | Możliwość nagrywania pętli na dysk twardy w czsie rzeczywitym tzw ‘prospective’ oraz wstecz tzw tryb ‘retrospective’ | TAK |  |  |
|  | Częstotliwość odświeżania obrazu (frame rate) w trybie 2D min. 2800 obrazów/s | TAK |  |  |
|  | Możliwość monitorowania sygnału EKG (wyświetlana krzywa na ekranie) przy pomocy elektrod EKG, bez dodatkowych zewnętrznych modułów | TAK |  |  |
|  | Moduł EKG oraz Physio (m.in. sygnał oddechowy, pulsu) wbudowany w aparat | TAK |  |  |
|  | Zasilanie bateryjne wbudowane w aparat pozwalające na wprowadzenie systemu w stan uśpienia, a następnie wybudzenie go w czasie poniżej 30s., a także zapewniające możliwość regulacji położenia panelu sterowania również po odłączeniu od stałego źródła zasilania | TAK |  |  |
|  | Współpraca aparatu z głowicami: - phased array - liniowe - convex - przezprzełykowe wielopłaszczyznowe - dopplerowskie typu ołówkowego - matrycowe do obrazowania 3D w czasie rzeczywistym dedykowanego do echokardiografii przezklatkowej i przezprzełykowej | TAK |  |  |
|  | Tryby obrazowania |  |  |  |
|  | Tryby obrazowania: - 2D (B-mode) - M-mode - Kolor M-mode - Doppler pulsacyjny (PW) i HPRF - Doppler ciągły (CW) z głowic sektorowych obrazowych i głowicy nieobrazowej - Doppler kolorowy (CD) wszystkie głowice - Power (angio) Doppler - Duplex (2D +PW/CD/Power Doppler) - Triplex (2D + CD/Power Doppler + PW) - Doppler tkankowy kolorowy oraz spektralny | TAK |  |  |
|  | Tryb 2D | TAK |  |  |
|  | Powiększenie (zoom) dla obrazów „na żywo” i zatrzymanych min. 16-stopniowy | TAK |  |  |
|  | Automatyczna optymalizacja obrazu B-mode przy pomocy jednego przycisku (wzmocnienie, TGC). | TAK |  |  |
|  | Funkcja ciągłej automatycznej optymalizacji obrazu B-mode (wzmocnienie, TGC). | TAK |  |  |
|  | Tryb M | TAK |  |  |
|  | Pojemność pamięci dynamicznej w M-mode min. 45 s. | TAK |  |  |
|  | Obrazowanie kolor Doppler w M –mode | TAK |  |  |
|  | Anatomiczny M-mode | TAK |  |  |
|  | Tryb Spektralny Doppler Pulsacyjny (PWD) | TAK |  |  |
|  | Wielkość bramki PW Doppler min. od 1 do 20 mm | TAK |  |  |
|  | Automatyczna optymalizacja parametrów aparatu dla PWD przy pomocy jednego przycisku (skala, linia bazowa) | TAK |  |  |
|  | Tryb Spektralny Doppler z Falą Ciągłą (CWD) | TAK |  |  |
|  | Sterowany pod kontrolą obrazu 2D | TAK |  |  |
|  | Maksymalna mierzona prędkość przy kącie 0° min. 19 m/s | TAK |  |  |
|  | Tryb Doppler Kolorowy (CD) | TAK |  |  |
|  | Pojemność pamięci dynamicznej prezentacji Doppler kolorowy min. 2000 obrazów | TAK |  |  |
|  | Regulacja uchylności bramki Dopplera Kolorowego na głowicy liniowej min. 19 kątów do badań naczyniowych | TAK |  |  |
|  | Jednoczesna prezentacja na ekranie w czasie rzeczywistym dwóch obrazów – jeden w B-mode, drugi w trybie Dopplera Kolorowego | TAK |  |  |
|  | Tryb 3D w czasie rzeczywistym | TAK |  |  |
|  | Obrazowanie 3D serca z głowicy matrycowej z maksymalną prędkością min. 90 vps. | TAK |  |  |
|  | Obrazowanie pełnej objętości serca w czasie rzeczywistym z możliwością wyboru ilości cykli pracy do uśrednienia (min. 1,2,4 i 6 cykli). | TAK |  |  |
|  | Obrazowanie w sektorze min. 102° x 100° | TAK |  |  |
|  | Obrazowanie 3D serca w czasie rzeczywistym z jednego cyklu pracy serca. | TAK |  |  |
|  | Jednoczesna wizualizacja w czasie rzeczywistym dwóch niezależnych płaszczyzn na głowicy przezprzełykowej, w trybie B i Doppler kolorowy. | TAK |  |  |
|  | Jednoczesna wizualizacja w czasie rzeczywistym dwóch niezależnych płaszczyzn na głowicy przezklatkowej, w trybie B i Doppler kolorowy. | TAK |  |  |
|  | Kolorowe odwzorowanie przepływów w czasie rzeczywistym w postaci przestrzennej, ruchomej bryły (3D kolor Doppler), z głowicy przezklatkowej i przezprzełykowej. | TAK |  |  |
|  | Możliwość pomiaru odległości i powierzchni na obrazie 3D bezpośrednio po zamrożeniu obrazu | TAK |  |  |
|  | Elektroniczna rotacja skanowanej płaszczyzny, bez konieczności obrotu głowicą na głowicy przezklatkowej 3D w zakresie min 355 stopni | TAK |  |  |
|  | Obsługa obrazu 3D z panelu dotykowego min. możliwość obrotu obrazu przy pomocy gestów, możliwość ustawienia oświetlenia obrazu 3D poprzez dotyk na panelu. Specjalny tryb fotorealistycznego wyświetlania obrazu kardiologicznego wspomaganego wirtualnym podświetleniem obrazu. Możliwość regulacji położenia źródła światła na zewnątrz obserwowanej struktury jak i możliwość regulacji głębokości położenia światła np poprzez podświetlenia od wnętrza struktury lub od tyłu. Miejsce oświetlenia wybierane poprzez dotkniecie panelu dotykowego w miejscu, w którym ma być umieszczone światło | TAK |  |  |
|  | Głowice ultradźwiękowe |  |  |  |
|  | Głowica do trójwymiarowego obrazowania serca w czasie rzeczywistym do badań przezklatkowych. Zakres częstotliwości pracy min. od 1 do 5 MHz Ilość elementów min. 2500 Tryby obrazowania B-mode, M-mode, CD, CW Doppler, PW Doppler, 3D, 3D kolor Doppler. Obrazowanie dwóch niezależnych płaszczyzn w czasie rzeczywistym w trybie B-mode i CD Elektroniczna rotacja skanowanej płaszczyzny, bez konieczności obrotu głowicą w zakresie min. 360 stopni | TAK |  |  |
|  | Głowica sektorowa z obrazowaniem harmonicznym do badań przezklatkowych serca Zakres częstotliwości pracy min. od 1 do 5 MHz Ilość elementów min. 80 Kąt pola skanowania min. 90° | TAK |  |  |
|  | Głowica sektorowa z obrazowaniem harmonicznym do badań przezklatkowych serca Zakres częstotliwości pracy min. od 2 do 9 MHz. Ilość elementów min. 120 Kąt pola skanowania min. 100° | TAK |  |  |
|  | Głowica sektorowa z obrazowaniem harmonicznym do badań przezklatkowych serca Zakres częstotliwości pracy min. od 4 do 12 MHz. Ilość elementów min. 90 Kąt pola skanowania min. 90° | TAK |  |  |
|  | Możliwość doposażenia (rozbudowy) aparatu dostępna na dzień składania ofert: Głowica do trójwymiarowego obrazowania serca w czasie rzeczywistym do badań przezklatkowych. Zakres częstotliwości pracy min. od 2 do 7 MHz Ilość elementów min. 2500 Tryby obrazowania B-mode, M-mode, CD, CW Doppler, PW Doppler, 3D, 3D kolor Doppler. Obrazowanie dwóch niezależnych płaszczyzn w czasie rzeczywistym w trybie B-mode i CD Elektroniczna rotacja skanowanej płaszczyzny, bez konieczności obrotu głowicą w zakresie min 360 stopni | TAK |  |  |
|  | Możliwość doposażenia (rozbudowy) aparatu dostępna na dzień składania ofert:: Głowica do trójwymiarowego obrazowania serca w czasie rzeczywistym do badań przezprzełykowych (tzw. 3D TEE) Zakres częstotliwości pracy min. od 2 do 8 MHz. Ilość elementów min. 2500. Tryby obrazowania B-mode, M-mode, CD, CW Doppler, PW Doppler, 3D, 3D kolor Doppler. Obrazowanie dwóch niezależnych płaszczyzn w czasie rzeczywistym w trybie B-mode i CD Funkcja programowalnego przycisku na korpusie głowicy np. moźliwość nagrywania | TAK |  |  |
|  | Możliwość doposażenia (rozbudowy) aparatu dostępna na dzień składania ofert: Głowica do przezprzełykowego obrazowania serca noworodków Zakres częstotliwości pracy min. od 3 do 8 MHz Średnica gastroskopu maks 6 mm Ilość elementów min. 32 Możliwość zastosowania dla dzieci o wadze od 2,5 kg Tryby obrazowania B-mode, M-mode, CD, CW Doppler, PW Doppler | TAK |  |  |
|  | Możliwość doposażenia (rozbudowy) aparatu dostępna na dzień składania ofert: Głowica liniowa do badań naczyniowych i małych narządów Zakres częstotliwość pracy min. od 2 do 20 MHz Ilość elementów min. 1600 Długość płaszczyzny skanowania 50 mm +/- 10% | TAK |  |  |
|  | System prowadzenia kabli od głowic, który umożliwia połączenie kabli w splot i ochronę przed ich uszkodzeniem poprzez najechanie kołami ultrasonografu, jednocześnie zmniejszający naprężenie kabli i zwiększając wygodę operatora podczas skanowania. | TAK |  |  |
|  | Oprogramowanie aparatu | TAK |  |  |
|  | Oprogramowanie do pomiarów i obliczeń z tworzeniem raportów do badań: - echo dorosłych - echo dzieci - naczyniowych | TAK |  |  |
|  | Oprogramowanie do pomiarów i obliczeń umożliwiające tworzenie własnych wzorów i formuł obliczeniowych | TAK |  |  |
|  | Pakiet do echokardiograficznej próby wysiłkowej Stress Echo | TAK |  |  |
|  | Oprogramowanie do oceny globalnej funkcji lewej komory, prawej komory, lewego przedsionka oraz odcinkowej ruchomości ścian, deformacji i synchronii przy użyciu technologii śledzenia markerów akustycznych w trybie 2D tzw. Speckle. Wymagane automatyczne rozpoznanie projekcji AP4, AP3, AP2 | TAK |  |  |
|  | Oprogramowanie do zautomatyzowanego wykrywania granic jam i jednoczesnego wyliczania frakcji lewej komory, masy lewej komory oraz objętości lewego przedsionka z obrazu 3D tzw jednym kliknięciem.Automatyczna wizualizacja trójwymiarowa całego serca tj wszystkich jam w postaci ruchomej bryły pokazującej zmiany kształtu jam serca. | TAK |  |  |
|  | Oprogramowanie do zautomatyzowanego wykrywania granic prawej komory z obrazu trójwymiarowego, wyznaczeniem modelu trójwymiarowego prawej komory z wyliczeniem objętości prawej komory w skurczu i rozkurczu, wyliczenie frakcji oraz podaniem wartości dwuwymiarowych np FAC, TAPSE, wielkość RV | TAK |  |  |
|  | Pakiet do badań z kontrastem – LVO (Left Ventircular Opacification) | TAK |  |  |
|  | Archiwizacja | TAK |  |  |
|  | Archiwizacja danych demograficznych, pomiarowych i obrazów w wewnętrznym archiwum na dysku twardym aparatu o pojemności min. 1TB. | TAK |  |  |
|  | System aparatu zainstalowany na wewnętrznym dysku typu SSD o pojemnosci min. 200 GB | TAK |  |  |
|  | Możliwość ukrycia danych pacjenta przy archiwizacji na zewnętrzne nośniki | TAK |  |  |
|  | Wbudowana w aparat nagrywarka CD/DVD do archiwizacji badań, umożliwiająca eksport obrazów w formacie DICOM oraz formacie np jpg, avi. | TAK |  |  |
|  | Automatycznie dodawana przeglądarka plików DICOM przy nagrywaniu na nośniki zewnętrzne | TAK |  |  |
|  | Port USB do archiwizacji obrazów na pamięciach przenośnych. Port umieszczony w pulpicie aparatu. | TAK |  |  |
|  | Możliwość dokonania pomiarów na obrazach i pętlach obrazowych z archiwum systemu. | TAK |  |  |
|  | Wsparcie serwisowe (możliwość diagnostyki) oferowanego aparatu USG poprzez łącze zdalne. | TAK |  |  |
|  | Możliwość zabezpieczenia dostępu do badań pacjenta na dysku aparatu hasłem | TAK |  |  |
|  | Możliwość zabezpieczenia dostępu do aparatu poprzez ustawienia hasła blokującego uruchomienie aparatu | TAK |  |  |
|  | Moduł komunikacji w trybie DICOM 3.0 do przesyłania obrazów i danych min. klasy DICOM PRINT, STORE, QUERY/RETRIEVE, WORKLIST, raporty strukturalne (SR) kardiologiczne oraz naczyniowe | TAK |  |  |
|  | Moduł cyfrowej archiwizacji, raportowania oraz analizy badań echokardiograficznych pracujący w zwirtualizowanym środowisku lub na dedykowanym serwerze. Liczba licencji na jednoczesnych użytkowników: 3 (słownie: trzy). Licencja nie ogranicza możliwości instalacji oprogramowania na stacjach klienckich (tzw. „licencja pływająca”). Licencja nie może ograniczać podłączonych aparatów DICOM, pojemności archiwum oraz ilości przyjmowanych badań. Archiwum obrazowe systemu przechowujące dane obrazowe w formacie DICOM 3.0 z podstawowymi funkcjonalnościami systemu PACS (w tym konfiguracja nowych węzłów DICOM, DICOM Q/R, funkcja AUTO FORWARDING) przy zachowaniu tego samego oprogramowania i tej samej przeglądarki obrazów jako wbudowanego klienta systemu PACS. Obsługa modalności: X-ray Angiography (XA), Ultrasound (US), Intravascular Ultrasound (IVUS), Computed Tomography (CT), Computer Radiography (CR), Digital X-ray (DX), Electrocardiography (ECG), Magnetic Resonance (MR), Nuclear Medicine (NM), Radio-Fluroscopy (RF), PET Perfusion (PT), Hemodynamic Waveform (HD), Document (doc), DICOM ECG, SR document (SR). System umożliwiający przeglądanie, edycję, drukowanie i archiwizację cyfrowych zapisów EKG. Środowisko stacji klienckiej wykonane w technologii WEB „zero footprint” - brak konieczności instalacji jakiegokolwiek dodatkowego oprogramowania. Dostęp z dowolnej przeglądarki zgodnej z HTML5. Intuicyjny interfejs graficzny z systemem ikon. Folder pacjenta prezentowany w formie linii czasu (graficzny, chronologiczny widok historii badań pacjenta) z możliwością filtracji wybranego okresu oraz możliwością prezentacji tylko wybranych rodzajów badań. Obsługa danych pochodzących od min trzech producentów urządzeń diagnostyki obrazowej min.: GE, Siemens, Philips. Opcja linkowania (łączenia) kart pacjentów z odrębnych instytucji celem prezentacji historii choroby w formie linii czasu (graficzny, chronologiczny widok historii badań pacjenta). Funkcja anonimizacji badań, w tym również możliwość anonimizacji danych zapisanych bezpośrednio w obrębie obrazów US. Moduł importu do systemu dokumentów PDF (Adobe Portable Document Format). Możliwość przeglądania, importu i eksportu zapisów „z” i „na” nośniki zewnętrzne, np. USB. Możliwość eksportu obrazów i filmów w niemedycznym formacie graficznym (np. PNG, AVI) w celach prezentacyjnych (z anonimizacją danych pacjenta). Stacja z monitorem medycznym 2MP, klawiaturą i myszą, pełniące rolę stacji klienckiej systemu.. | TAK |  |  |
|  | Możliwość rozbudowy dostępna na dzień składania ofert: Funkcje przesyłania/integracji w czasie rzeczywistym obrazu 3D z głowicy przezprzełykowej do rentgenowskiego aparatu angiograficznego i korelacji obrazu 3D z ruchem lampy. Możliwość nakładania na siebie obrazów angio i usg , ustawiania punktów zainteresowania (korelacji). | TAK |  |  |
|  | WYMAGANIA DODATKOWE |  |  |  |
|  | Gwarancja min. 24 miesięcy | TAK podać |  |  |
|  | Oferent zapewnia autoryzowany serwis gwarancyjny producenta na terenie Polski | TAK Podać nazwę adres, telefon e-mail |  |  |
|  | Deklaracja Zgodności CE | TAK |  |  |
|  | Wpis lub Zgłoszenie do Urzędu Rejestracji Wyrobów Medycznych | TAK |  |  |

- Powyższa „WYMAGANA ODPOWIEDŹ OFERENTA” stanowi wymagania minimalne. Nie spełnienie nawet jednego z w/w wymagań spowoduje odrzucenie oferty. Brak opisu będzie traktowany jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urządzenia.

Załącznik nr 1b

ZADANIE NR 2: DOSTAWA CENTRAL MONITORUJĄCYCH- MONITORY FUNKCJI ŻYCIOWYCH

1. Centrala nr 1

Ilość:                                    1 szt.

Producent:		        ……………………...……………….

Nazwa i typ:		        ……………………………………….

Rok produkcji:                      ……………………………………….

|  | PARAMETR / WARUNEK | WYMAGANA ODPOWIEDŹ OFERENTA | ODPOWIEDŹ OFERENTA | UWAGI |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| # 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Stacja centralnego monitorowania umożliwiająca jednoczesne monitorowanie i podgląd danych pochodzących z 6 szt. kardiomonitorów działających we wspólnej sieci monitorowania parametrów życiowych pacjentów | TAK |  |  |
|  | Dołączone 6 licencji | TAK |  |  |
|  | Możliwość rozbudowy do min. 30 szt. urządzeń w sieci monitorowania | TAK |  |  |
|  | Prezentacja danych na jednym kolorowym monitorze LCD, o przekątnej ekranu min. 21” i rozdzielczości min. 1920 x 1080 | TAK |  |  |
|  | Możliwość rozbudowy do dwóch kolorowych monitorów LCD | TAK |  |  |
|  | System operacyjny nie starszy niż Windows 10 | TAK |  |  |
|  | Układu ekranu konfigurowany z poziomu użytkownika w trybie monitorowania, bez udziału serwisu: - możliwość zmiany kolorów krzywych i parametrów liczbowych, - prezentacja sektorów pacjenta w wariantach 1, 2 lub 3 kolumny, - regulowana wielkość poszczególnych sektorów pacjenta z indywidualnym wyborem układu krzywych i wartości liczbowych dla każdego sektora pacjenta, - możliwość zminimalizowania nieużywanych sektorów pacjenta | TAK |  |  |
|  | Monitorowanie i zapis danych z dowolnie wybranego stanowiska z wyświetleniem wszystkich krzywych dynamicznych i wartości numerycznych | TAK |  |  |
|  | Alarmy 3-stopniowe, wizualne, kodowane kolorami i akustyczne z poszczególnych łóżek: - ustawianie głośności alarmów i jej narastania osobno dla każdej kategorii; - ustawienie głośności minimalnej z blokadą jej minimalnej głośności, - zewnętrzny głośnik alarmowy | TAK |  |  |
|  | Wieloodprowadzeniowa analiza zaburzeń rytmu z alarmami; klasyfikacja min. 18 rodzajów zaburzeń rytmu, w tym migotania przedsionków | TAK |  |  |
|  | Detekcja impulsów stymulatora; prezentacja impulsów na krzywej EKG w innym kolorze niż krzywa EKG pacjenta | TAK |  |  |
|  | Sterowanie ustawieniami alarmów, w tym wyłączaniem, włączaniem i regulacją zakresów wszystkich monitorowanych parametrów; funkcja startu i zatrzymywania pomiarów NIBP | TAK |  |  |
|  | Pamięć trendów graficznych i numerycznych wszystkich mierzonych parametrów do retrospektywnej analizy (w tym trend zaburzeń rytmu i zmienności rytmu) oraz rejestrowanych krzywych z okresu min. 120 h | TAK podać |  |  |
|  | Możliwość rozbudowy o funkcję holterowską z zapisem min. 8 różnych przebiegów dynamicznych z ostatnich min. 3 dni | TAK |  |  |
|  | Funkcja nakładania na siebie zespołów QRS z pomiarami ST celem ich porównania; analiza ST ze wszystkich monitorowanych odprowadzeń, z regulacją zakresów alarmowych dla każdego odprowadzenia | TAK |  |  |
|  | Wprowadzenie danych demograficznych pacjenta w kardiomonitorze lub centrali – wyświetlenie w obydwu urządzeniach; automatyczne przenoszenie danych pacjenta pomiędzy sektorami po przeniesieniu pacjenta za pomocą monitora transportowego | TAK |  |  |
|  | Oprogramowanie w języku polskim | TAK |  |  |
|  | Wyposażenie centrali monitorującej: - klawiatura, - mysz, - drukarka laserowa, - ups, - switch sieciowy | TAK |  |  |
|  | Obsługa za pomocą myszy i klawiatury | TAK |  |  |
|  | Wydruki na drukarce laserowej | TAK |  |  |
|  | Przyjmowanie i przesyłanie danych w standardzie HL7 | TAK |  |  |
|  | WYMAGANIA DODATKOWE |  |  |  |
|  | Gwarancja min. 24 miesięcy | TAK podać |  |  |
|  | Oferent zapewnia autoryzowany serwis gwarancyjny producenta na terenie Polski | TAK Podać nazwę adres, telefon e-mail |  |  |
|  | Deklaracja Zgodności CE | TAK |  |  |
|  | Wpis lub Zgłoszenie do Urzędu Rejestracji Wyrobów Medycznych | TAK |  |  |

- Powyższa „WYMAGANA ODPOWIEDŹ OFERENTA” stanowi wymagania minimalne. Nie spełnienie nawet jednego z w/w wymagań spowoduje odrzucenie oferty. Brak opisu będzie traktowany jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urządzenia.

2. Centrala nr 2

Ilość:                                     3 szt.

Producent:		        ……………………...……………….

Nazwa i typ:		        ……………………………………….

Rok produkcji:                      ……………………………………….

|  | PARAMETR / WARUNEK | WYMAGANA ODPOWIEDŹ OFERENTA | ODPOWIEDŹ OFERENTA | UWAGI |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| # 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Stacja centralnego monitorowania umożliwiająca jednoczesne monitorowanie i podgląd danych pochodzących z 8 szt. kardiomonitorów działających we wspólnej sieci monitorowania parametrów życiowych pacjentów | TAK |  |  |
|  | Dołączone 8 licencji ( w każdej z 3 central ) | TAK |  |  |
|  | Możliwość rozbudowy do min. 30 szt. urządzeń w sieci monitorowania | TAK |  |  |
|  | Oprogramowanie centrali w języku polskim | TAK |  |  |
|  | System operacyjny nie starszy niż Windows 10 | TAK |  |  |
|  | Prezentacja danych na jednym kolorowym monitorze LCD, o przekątnej ekranu min. 21” i rozdzielczości min. 1920 x 1080 | TAK podać |  |  |
|  | Możliwość rozbudowy do dwóch kolorowych monitorów LCD | TAK |  |  |
|  | Podgląd, monitorowanie i zapis danych wszystkich parametrów i przebiegów falowych z kardiomonitorów - wyświetlanie wszystkich krzywych dynamicznych i wartości numerycznych | TAK |  |  |
|  | Automatyczna oraz ręczna (przez Użytkownika) zmiana wielkości sektorów w celu zwiększenia prezentacji danych dla pacjentów wymagających wzmożonej opieki | TAK |  |  |
|  | Funkcja drukowania raportów w tym min. raport z podsumowaniem danych pacjenta, zbiorcze zestawienie alarmów, raport wieloodprowadzeniowego EKG, raport z trendów, raport z odcinkami ST | TAK |  |  |
|  | Funkcja ustawienia automatycznych wydruków podsumowania danych pacjenta przy przenoszeniu pacjenta oraz przy wypisie pacjenta | TAK |  |  |
|  | Alarmy 3-stopniowe (wizualne i akustyczne) z poszczególnych łóżek, z identyfikacją alarmującego łóżka | TAK |  |  |
|  | Sterowanie funkcjami kardiomonitorów, w tym ustawieniami alarmów i pomiarów, uruchamianie nieinwazyjnego pomiaru ciśnienia | TAK |  |  |
|  | Wpisywanie danych demograficznych pacjenta w centrali i w kardiomonitorach | TAK |  |  |
|  | Funkcja "holterowska": zapis ciągły przebiegów dynamicznych (w tym zapis 12 odprowadzeń EKG) z ostatnich minimalnie 120 h, z możliwością wglądu w dowolny fragment tego zapisu | TAK podać |  |  |
|  | Pamięć stanów krytycznych (alarmów arytmii i innych zdarzeń, z zapisem odcinków monitorowanych krzywych dynamicznych i wartości liczbowych) | TAK |  |  |
|  | Zapis alarmów i zdarzeń z okresu min. 30 dni. Możliwość przeszukiwania listy według pacjenta lub oddziału, według kategorii alarmu oraz według rodzaju wykonywanych przez personel czynności działań (np. wyłączenie alarmu). Zapis dostępny do wyświetlenia lub eksportu do pamięci USB lub do udostępnionego dysku sieciowego | TAK |  |  |
|  | Trendy graficzne i numeryczne wszystkich mierzonych przez kardiomonitory parametrów z ostatnich min. 120 h | TAK |  |  |
|  | Funkcja analizy najczęściej występujących alarmów u danego pacjenta z prezentacją wartości progowych i trendów podstawowych parametrów życiowych. Możliwość ustawienia głośności alarmów dla pory dziennej i nocnej | TAK |  |  |
|  | Możliwość rozbudowy o funkcję przesyłania i odbierania danych w standardzie HL7 | TAK |  |  |
|  | System z możliwością przyszłej integracji ze szpitalnymi systemami informatycznymi klasy HIS, co najmniej w zakresie importowania danych ADT (przyjęcia i wypisy pacjentów) | TAK |  |  |
|  | WYMAGANIA DODATKOWE |  |  |  |
|  | Gwarancja min. 24 miesięcy | TAK podać |  |  |
|  | Oferent zapewnia autoryzowany serwis gwarancyjny producenta na terenie Polski | TAK Podać nazwę adres, telefon e-mail |  |  |
|  | Deklaracja Zgodności CE | TAK |  |  |
|  | Wpis lub Zgłoszenie do Urzędu Rejestracji Wyrobów Medycznych | TAK |  |  |

- Powyższa „WYMAGANA ODPOWIEDŹ OFERENTA” stanowi wymagania minimalne. Nie spełnienie nawet jednego z w/w wymagań spowoduje odrzucenie oferty. Brak opisu będzie traktowany jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urządzenia.

3. Centrala nr 3

Ilość:                                     1 szt.

Producent:		        ……………………...……………….

Nazwa i typ:		        ……………………………………….

Rok produkcji:                      ……………………………………….

|  | PARAMETR / WARUNEK | WYMAGANA ODPOWIEDŹ OFERENTA | ODPOWIEDŹ OFERENTA | UWAGI |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| # 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Stacja centralnego monitorowania umożliwiająca jednoczesne monitorowanie i podgląd danych pochodzących z 7 szt. kardiomonitorów działających we wspólnej sieci monitorowania parametrów życiowych pacjentów | TAK |  |  |
|  | Dołączone 7 licencji | TAK |  |  |
|  | Możliwość rozbudowy do min. 30 szt. urządzeń w sieci monitorowania | TAK |  |  |
|  | Prezentacja danych na jednym kolorowym monitorze LCD, o przekątnej ekranu min. 21” i rozdzielczości min. 1920 x 1080 | TAK |  |  |
|  | Możliwość rozbudowy do dwóch kolorowych monitorów LCD | TAK |  |  |
|  | System operacyjny nie starszy niż Windows 10 | TAK |  |  |
|  | Układu ekranu konfigurowany z poziomu użytkownika w trybie monitorowania, bez udziału serwisu: - możliwość zmiany kolorów krzywych i parametrów liczbowych, - prezentacja sektorów pacjenta w wariantach 1, 2 lub 3 kolumny, - regulowana wielkość poszczególnych sektorów pacjenta z indywidualnym wyborem układu krzywych i wartości liczbowych dla każdego sektora pacjenta, - możliwość zminimalizowania nieużywanych sektorów pacjenta | TAK |  |  |
|  | Monitorowanie i zapis danych z dowolnie wybranego stanowiska z wyświetleniem wszystkich krzywych dynamicznych i wartości numerycznych | TAK |  |  |
|  | Alarmy 3-stopniowe, wizualne, kodowane kolorami i akustyczne z poszczególnych łóżek: - ustawianie głośności alarmów i jej narastania osobno dla każdej kategorii; - ustawienie głośności minimalnej z blokadą jej minimalnej głośności, - zewnętrzny głośnik alarmowy | TAK |  |  |
|  | Wieloodprowadzeniowa analiza zaburzeń rytmu z alarmami; klasyfikacja min. 18 rodzajów zaburzeń rytmu, w tym migotania przedsionków | TAK |  |  |
|  | Detekcja impulsów stymulatora; prezentacja impulsów na krzywej EKG w innym kolorze niż krzywa EKG pacjenta | TAK |  |  |
|  | Sterowanie ustawieniami alarmów, w tym wyłączaniem, włączaniem i regulacją zakresów wszystkich monitorowanych parametrów; funkcja startu i zatrzymywania pomiarów NIBP | TAK |  |  |
|  | Pamięć trendów graficznych i numerycznych wszystkich mierzonych parametrów do retrospektywnej analizy (w tym trend zaburzeń rytmu i zmienności rytmu) oraz rejestrowanych krzywych z okresu min. 120 h | TAK podać |  |  |
|  | Możliwość rozbudowy o funkcję holterowską z zapisem min. 8 różnych przebiegów dynamicznych z ostatnich min. 3 dni | TAK |  |  |
|  | Funkcja nakładania na siebie zespołów QRS z pomiarami ST celem ich porównania; analiza ST ze wszystkich monitorowanych odprowadzeń, z regulacją zakresów alarmowych dla każdego odprowadzenia | TAK |  |  |
|  | Wprowadzenie danych demograficznych pacjenta w kardiomonitorze lub centrali – wyświetlenie w obydwu urządzeniach; automatyczne przenoszenie danych pacjenta pomiędzy sektorami po przeniesieniu pacjenta za pomocą monitora transportowego | TAK |  |  |
|  | Oprogramowanie w języku polskim | TAK |  |  |
|  | Wyposażenie centrali monitorującej: - klawiatura, - mysz, - drukarka laserowa, - ups, - switch sieciowy | TAK |  |  |
|  | Obsługa za pomocą myszy i klawiatury | TAK |  |  |
|  | Wydruki na drukarce laserowej | TAK |  |  |
|  | Przyjmowanie i przesyłanie danych w standardzie HL7 | TAK |  |  |
|  | WYMAGANIA DODATKOWE |  |  |  |
|  | Gwarancja min. 24 miesięcy | TAK podać |  |  |
|  | Oferent zapewnia autoryzowany serwis gwarancyjny producenta na terenie Polski | TAK Podać nazwę adres, telefon e-mail |  |  |
|  | Deklaracja Zgodności CE | TAK |  |  |
|  | Wpis lub Zgłoszenie do Urzędu Rejestracji Wyrobów Medycznych | TAK |  |  |

* Powyższa „WYMAGANA ODPOWIEDŹ OFERENTA” stanowi wymagania minimalne. Nie spełnienie nawet jednego z w/w wymagań spowoduje odrzucenie oferty. Brak opisu będzie traktowany jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urządzenia.

4. Centrala nr 4

Ilość:                                     1 szt.

Producent:		        ……………………...……………….

Nazwa i typ:		        ……………………………………….

Rok produkcji:                      ……………………………………….

|  | PARAMETR / WARUNEK | WYMAGANA ODPOWIEDŹ OFERENTA | ODPOWIEDŹ OFERENTA | UWAGI |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| # 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Stacja centralnego monitorowania umożliwiająca jednoczesne monitorowanie i podgląd danych pochodzących z 10szt. kardiomonitorów działających we wspólnej sieci monitorowania parametrów życiowych pacjentów | TAK |  |  |
|  | Dołączone 10 licencji | TAK |  |  |
|  | Możliwość rozbudowy do min. 30 szt. urządzeń w sieci monitorowania | TAK |  |  |
|  | Prezentacja danych na jednym kolorowym monitorze LCD, o przekątnej ekranu min. 21” i rozdzielczości min. 1920 x 1080 | TAK |  |  |
|  | Możliwość rozbudowy do dwóch kolorowych monitorów LCD | TAK |  |  |
|  | System operacyjny nie starszy niż Windows 10 | TAK |  |  |
|  | Układu ekranu konfigurowany z poziomu użytkownika w trybie monitorowania, bez udziału serwisu: - możliwość zmiany kolorów krzywych i parametrów liczbowych, - prezentacja sektorów pacjenta w wariantach 1, 2 lub 3 kolumny, - regulowana wielkość poszczególnych sektorów pacjenta z indywidualnym wyborem układu krzywych i wartości liczbowych dla każdego sektora pacjenta, - możliwość zminimalizowania nieużywanych sektorów pacjenta | TAK |  |  |
|  | Monitorowanie i zapis danych z dowolnie wybranego stanowiska z wyświetleniem wszystkich krzywych dynamicznych i wartości numerycznych | TAK |  |  |
|  | Alarmy 3-stopniowe, wizualne, kodowane kolorami i akustyczne z poszczególnych łóżek: - ustawianie głośności alarmów i jej narastania osobno dla każdej kategorii; - ustawienie głośności minimalnej z blokadą jej minimalnej głośności, - zewnętrzny głośnik alarmowy | TAK |  |  |
|  | Wieloodprowadzeniowa analiza zaburzeń rytmu z alarmami; klasyfikacja min. 18 rodzajów zaburzeń rytmu, w tym migotania przedsionków | TAK |  |  |
|  | Detekcja impulsów stymulatora; prezentacja impulsów na krzywej EKG w innym kolorze niż krzywa EKG pacjenta | TAK |  |  |
|  | Sterowanie ustawieniami alarmów, w tym wyłączaniem, włączaniem i regulacją zakresów wszystkich monitorowanych parametrów; funkcja startu i zatrzymywania pomiarów NIBP | TAK |  |  |
|  | Pamięć trendów graficznych i numerycznych wszystkich mierzonych parametrów do retrospektywnej analizy (w tym trend zaburzeń rytmu i zmienności rytmu) oraz rejestrowanych krzywych z okresu min. 120 h | TAK podać |  |  |
|  | Możliwość rozbudowy o funkcję holterowską z zapisem min. 8 różnych przebiegów dynamicznych z ostatnich min. 3 dni | TAK |  |  |
|  | Funkcja nakładania na siebie zespołów QRS z pomiarami ST celem ich porównania; analiza ST ze wszystkich monitorowanych odprowadzeń, z regulacją zakresów alarmowych dla każdego odprowadzenia | TAK |  |  |
|  | Wprowadzenie danych demograficznych pacjenta w kardiomonitorze lub centrali – wyświetlenie w obydwu urządzeniach; automatyczne przenoszenie danych pacjenta pomiędzy sektorami po przeniesieniu pacjenta za pomocą monitora transportowego | TAK |  |  |
|  | Oprogramowanie w języku polskim | TAK |  |  |
|  | Wyposażenie centrali monitorującej: - klawiatura, - mysz, - drukarka laserowa, - ups, - switch sieciowy | TAK |  |  |
|  | Obsługa za pomocą myszy i klawiatury | TAK |  |  |
|  | Wydruki na drukarce laserowej | TAK |  |  |
|  | Przyjmowanie i przesyłanie danych w standardzie HL7 | TAK |  |  |
|  | WYMAGANIA DODATKOWE |  |  |  |
|  | Gwarancja min. 24 miesięcy | TAK podać |  |  |
|  | Oferent zapewnia autoryzowany serwis gwarancyjny producenta na terenie Polski | TAK Podać nazwę adres, telefon e-mail |  |  |
|  | Deklaracja Zgodności CE | TAK |  |  |
|  | Wpis lub Zgłoszenie do Urzędu Rejestracji Wyrobów Medycznych | TAK |  |  |

- Powyższa „WYMAGANA ODPOWIEDŹ OFERENTA” stanowi wymagania minimalne. Nie spełnienie nawet jednego z w/w wymagań spowoduje odrzucenie oferty. Brak opisu będzie traktowany jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urządzenia.

* Zamawiający zastrzega możliwość uruchomienia i przeprowadzenia szkolenia z obsługi central w terminie późniejszym niż termin dostawy central do siedziby Zamawiającego

Załącznik nr 1c

ZADANIE NR 3: DOSTAWA SYSTEMÓW HOLTEROWSKICH EKG I CIŚNIENIOWYCH

1. System holterowski EKG

Ilość:                                     1 szt.

Producent:		        ……………………...……………….

Nazwa i typ:		        ……………………………………….

Rok produkcji:                      ……………………………………….

|  | PARAMETR / WARUNEK | WYMAGANA ODPOWIEDŹ OFERENTA | ODPOWIEDŹ OFERENTA | UWAGI |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| # 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | 12 kanałowy system holterowski EKG | TAK |  |  |
|  | Ocena zapisów 3- lub 12-kanałowych | TAK |  |  |
|  | Możliwość edycji każdego pobudzenia, jego oceny, reklasyfikacji i pomiaru. | TAK |  |  |
|  | Możliwość tworzenia własnych wzorców. | TAK |  |  |
|  | Możliwość dodatkowego grupowania pobudzeń - dodawanie, łączenie szablonów, wyszukiwanie pobudzeń podobnych do wybranych przez operatora w ramach poszczególnych grup templetów. | TAK |  |  |
|  | Możliwość automatycznej reklasyfikacji pobudzeń wg poszczególnych kanałów EKG (autosortowanie wieloogniskowe VE) | TAK |  |  |
|  | Dodatkowe narzędzia do szybkiej oceny poszczególnych pobudzeń: sekwencja, złożenie, wykres Poincare’a dla każdego szablonu | TAK |  |  |
|  | Możliwość oznaczania fragmentów EKG jako artefakt | TAK |  |  |
|  | Arytmie komorowe: tachykardie komorowe, pary, bigeminie/trigeminie, VE, R/T | TAK |  |  |
|  | Arytmie nadkomorowe: napadowe częstoskurcze, tachykardie, bradykardie, SVE, pauzy. | TAK |  |  |
|  | Możliwość zmiany czasu trwania pauz bezpośrednio w oknie przykładów zdarzeń i automatycznej reanalizy badania | TAK |  |  |
|  | Przykłady Min. i Max HR | TAK |  |  |
|  | Możliwość odrzucenia zdarzeń nieprawidłowych: - pojedynczo, - strony, - wszystkich | TAK |  |  |
|  | Możliwość ręcznego zachowania zdarzenia jako przykład do raportu | TAK |  |  |
|  | Możliwość automatycznego zapamiętywania przykładów z każdego typu zdarzeń do raportu | TAK |  |  |
|  | Prezentacja histogramów pobudzeń VE, SVE, normalnych: odstęp, %przedwczesności, pole powierzchni. Histogram odstępów R-R. Przykłady. | TAK |  |  |
|  | Możliwość szybkiego przeglądania zapisu przez stronicowanie. | TAK |  |  |
|  | Możliwość ustawienia rozdzielczości 30s/wiersz i prezentacja wartości HR i ST dla każdej minuty | TAK |  |  |
|  | Analiza migotania przedsionków: - automatyczne wykrywanie epizodów migotania, - możliwość edycji epizodów, dodawania i usuwania - możliwość oceny odstępów pomiędzy poszczególnymi pobudzeniami - możliwość szybkiej oceny zmian załamka P - możliwość usuwania pobudzeń nadkomorowych z okresów migotania - możliwość zamiany pobudzeń komorowych na zaberrowane | TAK |  |  |
|  | Analiza ST: - ocena przemieszczenia i nachylenia ST z całego zapisu EKG niezależnie dla każdego kanału - możliwość zmiany kryterów uniesienia/obniżenia ST i linii bazowej dla każdego kanału - prezentacja wartości ST w 3D dla zapisów 12 kanałowych | TAK |  |  |
|  | Analiza alternansu załamka T: - 24 godzinny histogram amplitudy załamka T - pomiar amplitudy - możliwość ustawienia parametrów analizy (ilość ewolucji, różnica amplitudy) | TAK |  |  |
|  | Analiza zmienności rytmu zatokowego w dziedzinie czasu i częstotliwości: - możliwość zmiany progów częstotliwościowych - tabelaryczna prezentacja wartości statystycznych w odstępach 5-minutowychz możliwością eksportu do pliku XLS - możliwość podziału 24h na 2 podokresy - plot Lorenza z kolorowym oznaczeniem rodzajów pobudzeń, możliwością wyświetlania tylko wybranych pobudzeń. Prezentacja pasków EKG dla wybranych elementów wykresu - ocena wpływu leków na moc widma – automatyczne przeliczenie mocy widma po wprowadzeniu informacji o czasie i nazwie leku | TAK |  |  |
|  | Analiza QT: - prezentacja trendów QT i QTc z podaniem wartości - histogram wartości QTc w poszczególnych przedziałach czasowych - ocena skorygowanego QT z możliwością wyboru zakresu HR - informacja o max. wartościach QT i QTc wraz z czasem wystąpienia - wartości statystyczne QTc - prezentacja markerów pomiarowych dla analizy QT na zapisie EKG - dyspersja QT dla zapisów 12 kanałowych,. Możliwość wyboru wstęgi odprowadzeń do analizy | TAK |  |  |
|  | Analiza późnych potencjałów w dziedzinie czasu i częstotliwości, wybór zespołów QRS do analizy | TAK |  |  |
|  | Ocena pracy różnych typów stymulatorów | TAK |  |  |
|  | Dodatkowy kanał dla wizualizacji pików rozrusznika | TAK |  |  |
|  | 24-godzinny histogram „beat to beat”, „spike to spike”, „beat to spike”, „spike to beat” | TAK |  |  |
|  | Wieloparametrowa analiza bezdechu sennego, tabela czynników ryzyka | TAK |  |  |
|  | Wektokardiografia: - możliwość przeglądu i analizy pętli wektokardiograficznych z pierwszych 6 minut zapisu EKG wykreślonych w sposób ciągły | TAK |  |  |
|  | Prezentacja w formie tabeli istotnych zdarzeń EKG np. HR, ST arytmie. Możliwość przejścia do zapisu EKG. | TAK |  |  |
|  | Tworzenie raportów w oparciu o szablony zdefiniowane przez użytkownika | TAK |  |  |
|  | Licencja na 5 stanowisk jednoczesnej pracy w pięciu różnych miejscach wraz ze wspólną bazą pacjentów. Praca w sieci szpitalnej | TAK |  |  |
|  | Możliwość analizy zapisów z holtera szpitalnego | TAK |  |  |
|  | 13 sztuk rejestratorów holterowskich EKG | TAK 13szt |  |  |
|  | Rejestrator cyfrowy z zapisem 3 lub 12 kan. | TAK |  |  |
|  | Rejestracja cyfrowa 12 kanałów z zapisem minimum 3 dni | TAK |  |  |
|  | Rejestracja 3 kan. EKG z 4 elektrod lub 12 kan. z 10 elektrod | TAK |  |  |
|  | Zapis w pamięci wewnętrznej (stałej) rejestratora | TAK |  |  |
|  | Detekcja impulsów stymulatora | TAK |  |  |
|  | Częstotliwość próbkowania sygnału EKG min. 4000Hz | TAK |  |  |
|  | Rejestrator wyposażony w złącze HDMI (dla eliminacji zakłóceń) wspólne dla kabla pacjenta i transmisji zarejestrowanego badania do systemu holterowskiego | TAK |  |  |
|  | Ekranowany kabel pacjenta o 4 odprowadzeniach do każdego z rejestratorów | TAK po 1 szt |  |  |
|  | Ekranowany kabel pacjenta o 10 odprowadzeniach do każdego z rejestratorów | TAK po 1 szt |  |  |
|  | Impedancja wejściowa ≥2MΩ | TAK |  |  |
|  | 10 CMRR >60dB | TAK |  |  |
|  | Programowanie rejestratora i transmisja zarejestrowanego badania do systemu holterowskiego na PC przez kabel HDMI-USB | TAK |  |  |
|  | Możliwość podglądu na PC rejestrowanego sygnału EKG poprzez podłączenie rejestratora na pomocą kablowego interface’u | TAK |  |  |
|  | Wbudowany przycisk EVENT dla pacjenta | TAK |  |  |
|  | Zasilanie z 1 baterii lub akumulatora AAA | TAK |  |  |
|  | Do każdego rejestratora dołączone 2 kpl. akumulatorów | TAK |  |  |
|  | Ładowarka do jednoczesnego ładowania min. 4szt. akumulatorów | TAK 4szt ładowarek |  |  |
|  | Stacja analiz ( komputer z wyposażeniem) | TAK 4 kpl. |  |  |
|  | Parametry stacji analiz: |  |  |  |
|  | Procesor min. 2 rdzeniowy | TAK |  |  |
|  | Dysk twardy min. 500GB | TAK |  |  |
|  | Pamięć operacyjna RAM min. 4GB | TAK |  |  |
|  | Porty USB min.6 | TAK |  |  |
|  | Monitor LCD min. 24” Full HD | TAK |  |  |
|  | Drukarka laserowa A4-kompletna | TAK |  |  |
|  | 1 dodatkowy komplet tonerów do drukarki | TAK |  |  |
|  | Bezprzewodowa mysz oraz klawiatura, listwa zasilająca | TAK |  |  |
|  | Komputer typ All in One 24" | TAK |  |  |
|  | Karta sieciowa LAN 10/100/1000 Mbit | TAK |  |  |
|  | Karta graficzna obsługująca standard Full HD | TAK |  |  |
|  | Zainstalowany i aktywowany system operacyjny Windows 10 Professional 32/64 bit | TAK |  |  |
|  | Stolik na podstawie jezdnej pod zestaw komputerowy | TAK |  |  |
|  | WYMAGANIA DODATKOWE |  |  |  |
|  | Gwarancja min. 24 miesięcy | TAK podać |  |  |
|  | Oferent zapewnia autoryzowany serwis gwarancyjny producenta na terenie Polski | TAK Podać nazwę adres, telefon e-mail |  |  |
|  | Deklaracja Zgodności CE | TAK |  |  |
|  | Wpis lub Zgłoszenie do Urzędu Rejestracji Wyrobów Medycznych | TAK |  |  |

- Powyższa „WYMAGANA ODPOWIEDŹ OFERENTA” stanowi wymagania minimalne. Nie spełnienie nawet jednego z w/w wymagań spowoduje odrzucenie oferty. Brak opisu będzie traktowany jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urządzenia.

2. System szpitalnego holtera - nadzory

Ilość:                                     1 szt.

Producent:		        ……………………...……………….

Nazwa i typ:		        ……………………………………….

Rok produkcji:                      ……………………………………….

|  | PARAMETR / WARUNEK | WYMAGANA ODPOWIEDŹ OFERENTA | ODPOWIEDŹ OFERENTA | UWAGI |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| # 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | System szpitalnego holtera -nadzory |  |  |  |
|  | Prezentacja zapisów EKG w czasie rzeczywistym | TAK |  |  |
|  | Możliwość monitorowania do 16 pacjentów jednocześnie | TAK |  |  |
|  | Prezentacja na ekranie wybranego 1 lub 2 (z 6) kanałów EKG z możliwością zmiany przez operatora niezależnie dla każdego pacjenta | TAK |  |  |
|  | Dostęp do trendów zapisanych danych EKG do 72h | TAK |  |  |
|  | Prezentacja trendów: - HR, - migotania przedsionków - poziomów ST - pauz - pobudzeń komorowych - częstoskurczów komorowych | TAK |  |  |
|  | Automatyczna detekcja pobudzeń z rozpoznawaniem podstawowych typów arytmii | TAK |  |  |
|  | Automatyczny alarm wizualny i dźwiękowy w przypadku wystąpienia arytmii lub utraty sygnału z podaniem przyczyny | TAK |  |  |
|  | Automatyczna detekcja ST z możliwością weryfikacji i korekcji markerów pomiarowych | TAK |  |  |
|  | Automatyczna analiza HRV w dziedzinie czasu i częstotliwości | TAK |  |  |
|  | Prezentacja na ekranie danych monitorowanego pacjenta z podaniem numeru sali i nazwiska lekarza prowadzącego | TAK |  |  |
|  | Wskaźnik poziomu naładowania baterii w nadajniku EKG na ekranie komputera | TAK |  |  |
|  | Możliwość podglądu zarejestrowanego sygnału EKG poprzez przegląd stron | TAK |  |  |
|  | Dostęp do dowolnego fragmentu EKG i jego prezentacji w postaci paska EKG | TAK |  |  |
|  | Łączność z nadajnikami EKG za pośrednictwem sieci bezprzewodowej wykorzystującej standard 802.11 | TAK |  |  |
|  | Oprogramowanie w języku polskim | TAK |  |  |
|  | Możliwość współpracy z oprogramowaniem do analizy holterowskiej i wykonania w nim analizy każdego zarejestrowanego zapisu EKG (3 kanały) bez konieczności przerywania monitorowania | TAK |  |  |
|  | Możliwość bezprzewodowej komunikacji pomiędzy odbiornikami sieci WiFi | TAK |  |  |
|  | Współpraca bezprzewodowego systemu monitorującego EKG z systemem analizującym EKG metodą holtera | TAK |  |  |
|  | 8 sztuk nadajników sygnału EKG wraz z kablami pacjenta | TAK 8 kpl. |  |  |
|  | Akwizycja i przesyłanie w czasie rzeczywistym 6 kanałów EKG z 3 lub 4 elektrod | TAK |  |  |
|  | Zasilanie z 4 baterii lub akumulatorów AA | TAK |  |  |
|  | Do każdego nadajnika dołączone 2 kpl. akumulatorów | TAK |  |  |
|  | Ładowarka do jednoczesnego ładowania min. 4szt. akumulatorów | TAK 8 szt ładowarek |  |  |
|  | Instrukcja obsługi oprogramowania i nadajników w języku polskim | TAK |  |  |
|  | Stacja analiz ( komputer z wyposażeniem) | TAK 1szt |  |  |
|  | Oprogramowanie z licencją | TAK 1kpl |  |  |
|  | Procesor min. 2 rdzeniowy | TAK |  |  |
|  | Dysk twardy min. 500GB | TAK |  |  |
|  | Pamięć operacyjna RAM min. 4GB | TAK |  |  |
|  | Porty USB min.6 | TAK |  |  |
|  | Monitor LCD min. 24” Full HD | TAK |  |  |
|  | Drukarka laserowa A4-kompletna | TAK |  |  |
|  | 1 dodatkowy komplet tonerów do drukarki | TAK |  |  |
|  | Bezprzewodowa mysz oraz klawiatura, listwa zasilająca | TAK |  |  |
|  | Komputer typ All in One 24" | TAK |  |  |
|  | Karta sieciowa LAN 10/100/1000 Mbit | TAK |  |  |
|  | Karta graficzna obsługująca standard Full HD | TAK |  |  |
|  | Zainstalowany i aktywowany system operacyjny Windows 10 Professional 32/64 bit | TAK |  |  |
|  | Stolik na podstawie jezdnej pod zestaw komputerowy | TAK |  |  |
|  | Sieć Wi-Fi |  |  |  |
|  | Sieć Wi-Fi na Oddziale Kardiologii Dziecięcej do w/w systemu wraz z koniecznymi urządzeniami , instalacją i konfiguracją | TAK 1kpl |  |  |
|  | WYMAGANIA DODATKOWE |  |  |  |
|  | Gwarancja min. 24 miesięcy | TAK podać |  |  |
|  | Oferent zapewnia autoryzowany serwis gwarancyjny producenta na terenie Polski | TAK Podać nazwę adres, telefon e-mail |  |  |
|  | Deklaracja Zgodności CE | TAK |  |  |
|  | Wpis lub Zgłoszenie do Urzędu Rejestracji Wyrobów Medycznych | TAK |  |  |

- Powyższa „WYMAGANA ODPOWIEDŹ OFERENTA” stanowi wymagania minimalne. Nie spełnienie nawet jednego z w/w wymagań spowoduje odrzucenie oferty. Brak opisu będzie traktowany jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urządzenia.

3. System urządzeń do 24-godzinnego monitorowania ciśnienia krwi

Ilość:                                     3 zestawy

Producent:		        ……………………...……………….

Nazwa i typ:		        ……………………………………….

Rok produkcji:                       ……………………………………….

|  | PARAMETR / WARUNEK | WYMAGANA ODPOWIEDŹ OFERENTA | ODPOWIEDŹ OFERENTA | UWAGI |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| # 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| ZESTAW NR 1 |  |  |  |  |
|  | Oprogramowanie |  |  |  |
|  | Oprogramowanie w języku polskim | TAK |  |  |
|  | Komunikacja z rejestratorem poprzez kabel microUSB-USB | TAK |  |  |
|  | Wbudowana baza danych pacjentów | TAK |  |  |
|  | Wyświetlanie w formie tabelarycznej wszystkich wykonanych pomiarów z zaznaczeniem pomiarów wykonanych na żądanie i znaczników zdarzeń pacjenta. Możliwość zaznaczenia okresu „białego fartucha” | TAK |  |  |
|  | Możliwość ręcznego wpisania komentarza do każdego pomiaru lub wybrania z listy proponowanych komentarzy | TAK |  |  |
|  | Informacja o błędnym pomiarze | TAK |  |  |
|  | Możliwość usuwania pomiarów z analizy | TAK |  |  |
|  | Prezentacja wyników pomiarów ciśnienia częstości rytmu w formie graficznej (min 2 typy wykresów) | TAK |  |  |
|  | Możliwość ręcznej edycji progów ciśnienia dla wykonanego badania | TAK |  |  |
|  | Możliwość automatycznego ustawienia progów ciśnienia wg norm JNC7/AHA i ESH | TAK |  |  |
|  | Możliwość rekonfiguracji okresów badania (zakresów czasowych) dla wykonanego badania | TAK |  |  |
|  | Wbudowany kalkulator progów pediatrycznych | TAK |  |  |
|  | Możliwość edycji danych pacjenta | TAK |  |  |
|  | Możliwość wpisania (i edycji) przez lekarza wywiadu, aktualnego leczenia z podaniem leków, ich dawki i częstotliwości podawania, opisu | TAK |  |  |
|  | Prezentacja wyników statystycznych badania: SYS, DIA, HR, MAP, PP, ładunek BP, spadek podczas snu. Wszystkie wyniki (z wyjątkiem spadku podczas snu) z podziałem na okresy i łącznie dla całego badania | TAK |  |  |
|  | Możliwość zdefiniowania do dwunastu okien czasowych, dla których ma być wykonana analiza statystyczna | TAK |  |  |
|  | Prezentacja średnich godzinowych w formie tabelarycznej wartości: SYS, DIA, HR, MAP, PP, PRP/1000 | TAK |  |  |
|  | Prezentacja średnich godzinowych w formie graficznej. Prezentacja krzywych: SYS, DIA HR, PP, PRP/1000. | TAK |  |  |
|  | Możliwość porównania 2 badań tego samego pacjenta w formie tabelarycznej i graficznej poprzez prezentację: - tabeli ze średnimi godzinowymi obydwu badań i różnicą wartości dla SYS, DIA, HR, MAP, PP, PRP/1000 - trendów średnich godzinowych wszystkich wartości z tabeli - trendu różnic wartości pomiędzy badaniami | TAK |  |  |
|  | Wbudowana analiza AASI | TAK |  |  |
|  | Możliwość wyboru automatycznego podsumowania badania na podstawie norm JNC7/AHA, ESH, pediatrycznej AHA | TAK |  |  |
|  | Możliwość konfiguracji raportu | TAK |  |  |
|  | Możliwość eksportu raportu w formie pliku PDF | TAK |  |  |
|  | Możliwość eksportu wykonanego badania do pliku ASCII, XML, GDT. Wbudowany konfigurator eksportu | TAK |  |  |
|  | Możliwość eksportu wybranego badania za pomocą poczty e-mail | TAK |  |  |
|  | Możliwość konfiguracji kolorystyki i typów wykresów | TAK |  |  |
|  | Możliwość testu poprawności komunikacji oprogramowania z rejestratorem | TAK |  |  |
|  | Możliwość programowania różnych konfiguracji ustawień oprogramowania. | TAK |  |  |
|  | Możliwość współpracy z rejestratorem wyposażonym w funkcję pomiaru ciśnienia centralnego. | TAK |  |  |
|  | Możliwość konfiguracji wielu użytkowników z dostępem chronionym hasłem | TAK |  |  |
|  | Funkcja automatycznego wylogowania użytkownika po określonym (konfigurowalnym) okresie bezczynności | TAK |  |  |
|  | Instrukcja użytkowania oprogramowania w języku polskim | TAK |  |  |
|  | Rejestrator 3 sztuki | TAK |  |  |
|  | Rejestrator fabrycznie nowy | TAK |  |  |
|  | Pomiar ciśnienia metodą oscylometryczną | TAK |  |  |
|  | Programowanie min. 3 okresów pomiarowych z poziomu dedykowanego oprogramowania | TAK |  |  |
|  | Programowanie częstości pomiarów dla każdego okresu z poziomu dedykowanego oprogramowania -co : 5/10/15/20/30/45/60/90/120min | TAK |  |  |
|  | Aparat wyposażony w gniazdo microUSB do komunikacji z komputerem | TAK |  |  |
|  | Możliwość wykonania min. 250 pomiarów | TAK |  |  |
|  | Zakres pomiarów ciśnienia: - skurczowego min. 40÷260mmHg - rozkurczowego min. 25÷200mmHg | TAK |  |  |
|  | Dokładność pomiaru ciśnienia nie gorsza niż : ± 5mmHg | TAK |  |  |
|  | Zakres pomiaru tętna: min 40÷200bpm | TAK |  |  |
|  | Rejestrator wyposażony w przyciski do: - ręcznego wykonania pomiaru poza zaprogramowanym harmonogramem - zmiany okresu monitorowania dzień/noc - zapisania zdarzenia lub rozpoczęcia sekwencji pomiarów dla sprawdzenia reakcji pacjenta na podaną dawkę leku | TAK |  |  |
|  | Wbudowany wyświetlacz LCD z możliwością prezentacji wykonanego pomiaru ciśnienia, tętna, ikon dzień/noc, symbolu baterii przy niskim stanie naładowania baterii/akumulatora | TAK |  |  |
|  | Prezentacja wartości napięcia źródła zasilania rejestratora przy jego uruchomieniu | TAK |  |  |
|  | Waga rejestratora z kompletem baterii: do 300 gram | TAK |  |  |
|  | Zasilanie rejestratora: max 3 baterie AA lub AAA | TAK |  |  |
|  | Możliwość zastosowania akumulatorów | TAK |  |  |
|  | Walidacja rejestratora (np. ESH -Europejskie Towarzystwo Nadciśnienia Tętniczego), | TAK -podać przez jaką instytucję |  |  |
|  | Rejestrator wyposażony w funkcję pomiaru centralnego ciśnienia krwi | TAK |  |  |
|  | Rejestrator wyposażony w funkcję pomiaru sztywności tętnic | TAK |  |  |
|  | Możliwość oszacowania wpływu sztywności tętnic i odbić fali na ciśnienie krwi | TAK |  |  |
|  | Możliwość oceny narażenia narządu docelowego na ciśnienie | TAK |  |  |
|  | Wyposażenie |  |  |  |
|  | Wielorazowe mankiety w zestawie z rejestratorem o rozmiarach: 8÷13cm 12÷19cm 12÷19cm long 17÷25cm 7÷25cm long 23÷33cm 23÷33cm long 31÷40cm 31÷40cm long | TAK po 1 szt każdego rodzaju do każdego rejestratora |  |  |
|  | Wielorazowe mankiety wyposażone w elastyczne rękawy zapobiegające zsuwaniu się z ramienia pacjenta o rozmiarach: 18÷26cm 26÷34cm 33÷44cm 42÷55cm | TAK po 1 szt każdego rodzaju do każdego rejestratora |  |  |
|  | Pokrowiec wielorazowy wraz z paskiem naramiennym i gumą biodrową | TAK po 2 kpl. do każdego rejestratora |  |  |
|  | Do każdego rejestratora dołączone 2 kpl. akumulatorów | TAK |  |  |
|  | Ładowarka do jednoczesnego ładowania min. 4szt. akumulatorów | TAK 3szt |  |  |
|  | 1 Stacja analiz ( komputer z wyposażeniem) o następujących parametrach: | TAK |  |  |
|  | Procesor min. 2 rdzeniowy | TAK |  |  |
|  | Dysk twardy min. 500GB | TAK |  |  |
|  | Pamięć operacyjna RAM min. 4GB | TAK |  |  |
|  | Porty USB min.6 | TAK |  |  |
|  | Monitor LCD min. 24” Full HD | TAK |  |  |
|  | Kolorowa drukarka laserowa A4-kompletna | TAK |  |  |
|  | 1 dodatkowy komplet tonerów do drukarki | TAK |  |  |
|  | Bezprzewodowa mysz oraz klawiatura, listwa zasilająca | TAK |  |  |
|  | Komputer typ All in One 24" | TAK |  |  |
|  | Karta sieciowa LAN 10/100/1000 Mbit | TAK |  |  |
|  | Karta graficzna obsługująca standard Full HD | TAK |  |  |
|  | Zainstalowany i aktywowany system operacyjny Windows 10 Professional 32/64 bit | TAK |  |  |
|  | Stolik na podstawie jezdnej pod zestaw komputerowy | TAK |  |  |
|  | WYMAGANIA DODATKOWE |  |  |  |
|  | Gwarancja min. 24 miesięcy | TAK podać |  |  |
|  | Oferent zapewnia autoryzowany serwis gwarancyjny producenta na terenie Polski | TAK Podać nazwę adres, telefon e-mail |  |  |
|  | Deklaracja Zgodności CE | TAK |  |  |
|  | Wpis lub Zgłoszenie do Urzędu Rejestracji Wyrobów Medycznych | TAK |  |  |
| ZESTAW NR 2 |  |  |  |  |
| # 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Oprogramowanie |  |  |  |
|  | Oprogramowanie w języku polskim | TAK |  |  |
|  | Komunikacja z rejestratorem poprzez kabel microUSB-USB | TAK |  |  |
|  | Wbudowana baza danych pacjentów | TAK |  |  |
|  | Wyświetlanie w formie tabelarycznej wszystkich wykonanych pomiarów z zaznaczeniem pomiarów wykonanych na żądanie i znaczników zdarzeń pacjenta. Możliwość zaznaczenia okresu „białego fartucha” | TAK |  |  |
|  | Możliwość ręcznego wpisania komentarza do każdego pomiaru lub wybrania z listy proponowanych komentarzy | TAK |  |  |
|  | Informacja o błędnym pomiarze | TAK |  |  |
|  | Możliwość usuwania pomiarów z analizy | TAK |  |  |
|  | Prezentacja wyników pomiarów ciśnienia częstości rytmu w formie graficznej (min 2 typy wykresów) | TAK |  |  |
|  | Możliwość ręcznej edycji progów ciśnienia dla wykonanego badania | TAK |  |  |
|  | Możliwość automatycznego ustawienia progów ciśnienia wg norm JNC7/AHA i ESH | TAK |  |  |
|  | Możliwość rekonfiguracji okresów badania (zakresów czasowych) dla wykonanego badania | TAK |  |  |
|  | Wbudowany kalkulator progów pediatrycznych | TAK |  |  |
|  | Możliwość edycji danych pacjenta | TAK |  |  |
|  | Możliwość wpisania (i edycji) przez lekarza wywiadu, aktualnego leczenia z podaniem leków, ich dawki i częstotliwości podawania, opisu | TAK |  |  |
|  | Prezentacja wyników statystycznych badania: SYS, DIA, HR, MAP, PP, ładunek BP, spadek podczas snu. Wszystkie wyniki (z wyjątkiem spadku podczas snu) z podziałem na okresy i łącznie dla całego badania | TAK |  |  |
|  | Możliwość zdefiniowania do dwunastu okien czasowych, dla których ma być wykonana analiza statystyczna | TAK |  |  |
|  | Prezentacja średnich godzinowych w formie tabelarycznej wartości: SYS, DIA, HR, MAP, PP, PRP/1000 | TAK |  |  |
|  | Prezentacja średnich godzinowych w formie graficznej. Prezentacja krzywych: SYS, DIA HR, PP, PRP/1000. | TAK |  |  |
|  | Możliwość porównania 2 badań tego samego pacjenta w formie tabelarycznej i graficznej poprzez prezentację: - tabeli ze średnimi godzinowymi obydwu badań i różnicą wartości dla SYS, DIA, HR, MAP, PP, PRP/1000 - trendów średnich godzinowych wszystkich wartości z tabeli - trendu różnic wartości pomiędzy badaniami | TAK |  |  |
|  | Wbudowana analiza AASI | TAK |  |  |
|  | Możliwość wyboru automatycznego podsumowania badania na podstawie norm JNC7/AHA, ESH, pediatrycznej AHA | TAK |  |  |
|  | Możliwość konfiguracji raportu | TAK |  |  |
|  | Możliwość eksportu raportu w formie pliku PDF | TAK |  |  |
|  | Możliwość eksportu wykonanego badania do pliku ASCII, XML, GDT. Wbudowany konfigurator eksportu | TAK |  |  |
|  | Możliwość eksportu wybranego badania za pomocą poczty e-mail | TAK |  |  |
|  | Możliwość konfiguracji kolorystyki i typów wykresów | TAK |  |  |
|  | Możliwość testu poprawności komunikacji oprogramowania z rejestratorem | TAK |  |  |
|  | Możliwość programowania różnych konfiguracji ustawień oprogramowania. | TAK |  |  |
|  | Możliwość współpracy z rejestratorem wyposażonym w funkcję pomiaru ciśnienia centralnego. | TAK |  |  |
|  | Możliwość konfiguracji wielu użytkowników z dostępem chronionym hasłem | TAK |  |  |
|  | Funkcja automatycznego wylogowania użytkownika po określonym (konfigurowalnym) okresie bezczynności | TAK |  |  |
|  | Instrukcja użytkowania oprogramowania w języku polskim | TAK |  |  |
|  | Rejestrator 3 sztuki | TAK |  |  |
|  | Rejestrator fabrycznie nowy | TAK |  |  |
|  | Pomiar ciśnienia metodą oscylometryczną | TAK |  |  |
|  | Programowanie min. 3 okresów pomiarowych z poziomu dedykowanego oprogramowania | TAK |  |  |
|  | Programowanie częstości pomiarów dla każdego okresu z poziomu dedykowanego oprogramowania -co : 5/10/15/20/30/45/60/90/120min | TAK |  |  |
|  | Aparat wyposażony w gniazdo microUSB do komunikacji z komputerem | TAK |  |  |
|  | Możliwość wykonania min. 250 pomiarów | TAK |  |  |
|  | Zakres pomiarów ciśnienia: - skurczowego min. 40÷260mmHg - rozkurczowego min. 25÷200mmHg | TAK |  |  |
|  | Dokładność pomiaru ciśnienia nie gorsza niż : ± 5mmHg | TAK |  |  |
|  | Zakres pomiaru tętna: min 40÷200bpm | TAK |  |  |
|  | Rejestrator wyposażony w przyciski do: - ręcznego wykonania pomiaru poza zaprogramowanym harmonogramem - zmiany okresu monitorowania dzień/noc - zapisania zdarzenia lub rozpoczęcia sekwencji pomiarów dla sprawdzenia reakcji pacjenta na podaną dawkę leku | TAK |  |  |
|  | Wbudowany wyświetlacz LCD z możliwością prezentacji wykonanego pomiaru ciśnienia, tętna, ikon dzień/noc, symbolu baterii przy niskim stanie naładowania baterii/akumulatora | TAK |  |  |
|  | Prezentacja wartości napięcia źródła zasilania rejestratora przy jego uruchomieniu | TAK |  |  |
|  | Waga rejestratora z kompletem baterii: do 300 gram | TAK |  |  |
|  | Zasilanie rejestratora: max 3 baterie AA lub AAA | TAK |  |  |
|  | Możliwość zastosowania akumulatorów | TAK |  |  |
|  | Walidacja rejestratora (np. ESH -Europejskie Towarzystwo Nadciśnienia Tętniczego), | TAK -podać przez jaką instytucję |  |  |
|  | Rejestrator wyposażony w funkcję pomiaru centralnego ciśnienia krwi | TAK |  |  |
|  | Rejestrator wyposażony w funkcję pomiaru sztywności tętnic | TAK |  |  |
|  | Możliwość oszacowania wpływu sztywności tętnic i odbić fali na ciśnienie krwi | TAK |  |  |
|  | Możliwość oceny narażenia narządu docelowego na ciśnienie | TAK |  |  |
|  | Wyposażenie |  |  |  |
|  | Wielorazowe mankiety w zestawie z rejestratorem o rozmiarach: 8÷13cm 12÷19cm 12÷19cm long 17÷25cm 7÷25cm long 23÷33cm 23÷33cm long 31÷40cm 31÷40cm long | TAK po 1 szt każdego rodzaju do każdego rejestratora |  |  |
|  | Wielorazowe mankiety wyposażone w elastyczne rękawy zapobiegające zsuwaniu się z ramienia pacjenta o rozmiarach: 18÷26cm 26÷34cm 33÷44cm 42÷55cm | TAK po 1 szt każdego rodzaju do każdego rejestratora |  |  |
|  | Pokrowiec wielorazowy wraz z paskiem naramiennym i gumą biodrową | TAK po 2 kpl. do każdego rejestratora |  |  |
|  | Do każdego rejestratora dołączone 2 kpl. akumulatorów | TAK |  |  |
|  | Ładowarka do jednoczesnego ładowania min. 4szt. akumulatorów | TAK 3szt |  |  |
|  | 1 Stacja analiz ( komputer z wyposażeniem) o następujących parametrach: | TAK |  |  |
|  | Procesor min. 2 rdzeniowy | TAK |  |  |
|  | Dysk twardy min. 500GB | TAK |  |  |
|  | Pamięć operacyjna RAM min. 4GB | TAK |  |  |
|  | Porty USB min.6 | TAK |  |  |
|  | Monitor LCD min. 24” Full HD | TAK |  |  |
|  | Kolorowa drukarka laserowa A4-kompletna | TAK |  |  |
|  | 1 dodatkowy komplet tonerów do drukarki | TAK |  |  |
|  | Bezprzewodowa mysz oraz klawiatura, listwa zasilająca | TAK |  |  |
|  | Komputer typ All in One 24" | TAK |  |  |
|  | Karta sieciowa LAN 10/100/1000 Mbit | TAK |  |  |
|  | Karta graficzna obsługująca standard Full HD | TAK |  |  |
|  | Zainstalowany i aktywowany system operacyjny Windows 10 Professional 32/64 bit | TAK |  |  |
|  | Stolik na podstawie jezdnej pod zestaw komputerowy | TAK |  |  |
|  | WYMAGANIA DODATKOWE |  |  |  |
|  | Gwarancja min. 24 miesięcy | TAK podać |  |  |
|  | Oferent zapewnia autoryzowany serwis gwarancyjny producenta na terenie Polski | TAK Podać nazwę adres, telefon e-mail |  |  |
|  | Deklaracja Zgodności CE | TAK |  |  |
|  | Wpis lub Zgłoszenie do Urzędu Rejestracji Wyrobów Medycznych | TAK |  |  |
| ZESTAW NR 3 |  |  |  |  |
| # 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Oprogramowanie |  |  |  |
|  | Oprogramowanie w języku polskim | TAK |  |  |
|  | Komunikacja z rejestratorem poprzez kabel microUSB-USB | TAK |  |  |
|  | Wbudowana baza danych pacjentów | TAK |  |  |
|  | Wyświetlanie w formie tabelarycznej wszystkich wykonanych pomiarów z zaznaczeniem pomiarów wykonanych na żądanie i znaczników zdarzeń pacjenta. Możliwość zaznaczenia okresu „białego fartucha” | TAK |  |  |
|  | Możliwość ręcznego wpisania komentarza do każdego pomiaru lub wybrania z listy proponowanych komentarzy | TAK |  |  |
|  | Informacja o błędnym pomiarze | TAK |  |  |
|  | Możliwość usuwania pomiarów z analizy | TAK |  |  |
|  | Prezentacja wyników pomiarów ciśnienia częstości rytmu w formie graficznej (min 2 typy wykresów) | TAK |  |  |
|  | Możliwość ręcznej edycji progów ciśnienia dla wykonanego badania | TAK |  |  |
|  | Możliwość automatycznego ustawienia progów ciśnienia wg norm JNC7/AHA i ESH | TAK |  |  |
|  | Możliwość rekonfiguracji okresów badania (zakresów czasowych) dla wykonanego badania | TAK |  |  |
|  | Wbudowany kalkulator progów pediatrycznych | TAK |  |  |
|  | Możliwość edycji danych pacjenta | TAK |  |  |
|  | Możliwość wpisania (i edycji) przez lekarza wywiadu, aktualnego leczenia z podaniem leków, ich dawki i częstotliwości podawania, opisu | TAK |  |  |
|  | Prezentacja wyników statystycznych badania: SYS, DIA, HR, MAP, PP, ładunek BP, spadek podczas snu. Wszystkie wyniki (z wyjątkiem spadku podczas snu) z podziałem na okresy i łącznie dla całego badania | TAK |  |  |
|  | Możliwość zdefiniowania do dwunastu okien czasowych, dla których ma być wykonana analiza statystyczna | TAK |  |  |
|  | Prezentacja średnich godzinowych w formie tabelarycznej wartości: SYS, DIA, HR, MAP, PP, PRP/1000 | TAK |  |  |
|  | Prezentacja średnich godzinowych w formie graficznej. Prezentacja krzywych: SYS, DIA HR, PP, PRP/1000. | TAK |  |  |
|  | Możliwość porównania 2 badań tego samego pacjenta w formie tabelarycznej i graficznej poprzez prezentację: - tabeli ze średnimi godzinowymi obydwu badań i różnicą wartości dla SYS, DIA, HR, MAP, PP, PRP/1000 - trendów średnich godzinowych wszystkich wartości z tabeli - trendu różnic wartości pomiędzy badaniami | TAK |  |  |
|  | Wbudowana analiza AASI | TAK |  |  |
|  | Możliwość wyboru automatycznego podsumowania badania na podstawie norm JNC7/AHA, ESH, pediatrycznej AHA | TAK |  |  |
|  | Możliwość konfiguracji raportu | TAK |  |  |
|  | Możliwość eksportu raportu w formie pliku PDF | TAK |  |  |
|  | Możliwość eksportu wykonanego badania do pliku ASCII, XML, GDT. Wbudowany konfigurator eksportu | TAK |  |  |
|  | Możliwość eksportu wybranego badania za pomocą poczty e-mail | TAK |  |  |
|  | Możliwość konfiguracji kolorystyki i typów wykresów | TAK |  |  |
|  | Możliwość testu poprawności komunikacji oprogramowania z rejestratorem | TAK |  |  |
|  | Możliwość programowania różnych konfiguracji ustawień oprogramowania. | TAK |  |  |
|  | Możliwość współpracy z rejestratorem wyposażonym w funkcję pomiaru ciśnienia centralnego. | TAK |  |  |
|  | Możliwość konfiguracji wielu użytkowników z dostępem chronionym hasłem | TAK |  |  |
|  | Funkcja automatycznego wylogowania użytkownika po określonym (konfigurowalnym) okresie bezczynności | TAK |  |  |
|  | Instrukcja użytkowania oprogramowania w języku polskim | TAK |  |  |
|  | Rejestrator 3 sztuki | TAK |  |  |
|  | Rejestrator fabrycznie nowy | TAK |  |  |
|  | Pomiar ciśnienia metodą oscylometryczną | TAK |  |  |
|  | Programowanie min. 3 okresów pomiarowych z poziomu dedykowanego oprogramowania | TAK |  |  |
|  | Programowanie częstości pomiarów dla każdego okresu z poziomu dedykowanego oprogramowania -co : 5/10/15/20/30/45/60/90/120min | TAK |  |  |
|  | Aparat wyposażony w gniazdo microUSB do komunikacji z komputerem | TAK |  |  |
|  | Możliwość wykonania min. 250 pomiarów | TAK |  |  |
|  | Zakres pomiarów ciśnienia: - skurczowego min. 40÷260mmHg - rozkurczowego min. 25÷200mmHg | TAK |  |  |
|  | Dokładność pomiaru ciśnienia nie gorsza niż : ± 5mmHg | TAK |  |  |
|  | Zakres pomiaru tętna: min 40÷200bpm | TAK |  |  |
|  | Rejestrator wyposażony w przyciski do: - ręcznego wykonania pomiaru poza zaprogramowanym harmonogramem - zmiany okresu monitorowania dzień/noc - zapisania zdarzenia lub rozpoczęcia sekwencji pomiarów dla sprawdzenia reakcji pacjenta na podaną dawkę leku | TAK |  |  |
|  | Wbudowany wyświetlacz LCD z możliwością prezentacji wykonanego pomiaru ciśnienia, tętna, ikon dzień/noc, symbolu baterii przy niskim stanie naładowania baterii/akumulatora | TAK |  |  |
|  | Prezentacja wartości napięcia źródła zasilania rejestratora przy jego uruchomieniu | TAK |  |  |
|  | Waga rejestratora z kompletem baterii: do 300 gram | TAK |  |  |
|  | Zasilanie rejestratora: max 3 baterie AA lub AAA | TAK |  |  |
|  | Możliwość zastosowania akumulatorów | TAK |  |  |
|  | Walidacja rejestratora (np. ESH -Europejskie Towarzystwo Nadciśnienia Tętniczego), | TAK -podać przez jaką instytucję |  |  |
|  | Rejestrator wyposażony w funkcję pomiaru centralnego ciśnienia krwi | TAK |  |  |
|  | Rejestrator wyposażony w funkcję pomiaru sztywności tętnic | TAK |  |  |
|  | Możliwość oszacowania wpływu sztywności tętnic i odbić fali na ciśnienie krwi | TAK |  |  |
|  | Możliwość oceny narażenia narządu docelowego na ciśnienie | TAK |  |  |
|  | Wyposażenie |  |  |  |
|  | Wielorazowe mankiety w zestawie z rejestratorem o rozmiarach: 8÷13cm 12÷19cm 12÷19cm long 17÷25cm 7÷25cm long 23÷33cm 23÷33cm long 31÷40cm 31÷40cm long | TAK po 1 szt każdego rodzaju do każdego rejestratora |  |  |
|  | Wielorazowe mankiety wyposażone w elastyczne rękawy zapobiegające zsuwaniu się z ramienia pacjenta o rozmiarach: 18÷26cm 26÷34cm 33÷44cm 42÷55cm | TAK po 1 szt każdego rodzaju do każdego rejestratora |  |  |
|  | Pokrowiec wielorazowy wraz z paskiem naramiennym i gumą biodrową | TAK po 2 kpl. do każdego rejestratora |  |  |
|  | Do każdego rejestratora dołączone 2 kpl. akumulatorów | TAK |  |  |
|  | Ładowarka do jednoczesnego ładowania min. 4szt. akumulatorów | TAK 3szt |  |  |
|  | 1 Stacja analiz ( komputer z wyposażeniem) o następujących parametrach: | TAK |  |  |
|  | Procesor min. 2 rdzeniowy | TAK |  |  |
|  | Dysk twardy min. 500GB | TAK |  |  |
|  | Pamięć operacyjna RAM min. 4GB | TAK |  |  |
|  | Porty USB min.6 | TAK |  |  |
|  | Monitor LCD min. 24” Full HD | TAK |  |  |
|  | Kolorowa drukarka laserowa A4-kompletna | TAK |  |  |
|  | 1 dodatkowy komplet tonerów do drukarki | TAK |  |  |
|  | Bezprzewodowa mysz oraz klawiatura, listwa zasilająca | TAK |  |  |
|  | Komputer typ All in One 24" | TAK |  |  |
|  | Karta sieciowa LAN 10/100/1000 Mbit | TAK |  |  |
|  | Karta graficzna obsługująca standard Full HD | TAK |  |  |
|  | Zainstalowany i aktywowany system operacyjny Windows 10 Professional 32/64 bit | TAK |  |  |
|  | Stolik na podstawie jezdnej pod zestaw komputerowy | TAK |  |  |
|  | WYMAGANIA DODATKOWE |  |  |  |
|  | Gwarancja min. 24 miesięcy | TAK podać |  |  |
|  | Oferent zapewnia autoryzowany serwis gwarancyjny producenta na terenie Polski | TAK Podać nazwę adres, telefon e-mail |  |  |
|  | Deklaracja Zgodności CE | TAK |  |  |
|  | Wpis lub Zgłoszenie do Urzędu Rejestracji Wyrobów Medycznych | TAK |  |  |

- Powyższa „WYMAGANA ODPOWIEDŹ OFERENTA” stanowi wymagania minimalne. Nie spełnienie nawet jednego z w/w wymagań spowoduje odrzucenie oferty. Brak opisu będzie traktowany jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urządzenia.

Załącznik nr 1d

ZADANIE NR 4: DOSTAWA APARATURY MEDYCZNEJ

1. Pulsoksymetr z monitorem nr 1

Ilość:                                     10 szt.

Producent:		        ……………………...……………….

Nazwa i typ:		        ……………………………………….

Rok produkcji:                      ……………………………………….

|  | PARAMETR / WARUNEK | WYMAGANA ODPOWIEDŹ OFERENTA | ODPOWIEDŹ OFERENTA | UWAGI |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| # 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Pulsoksymetr, dla noworodków, dzieci i dorosłych, w technologii Masimo | TAK |  |  |
|  | Pulsoksymetr przenośny umożliwiający monitorowanie w środowisku szpitalnym oraz podczas transportu; Automatyczna rotacja ekranu w trakcie transportu o 900, 1800, 2700, 3600 | TAK |  |  |
|  | Technologia saturacji Masimo - Masimo SET – pomiar pomimo ruchu i przy niskiej perfuzji dzięki eliminacji sygnału z krwi żylnej | TAK |  |  |
|  | Możliwość rozszerzenia o nieinwazyjne pomiary: hemoglobina całkowita, methemoglobina, karboksyhemoglobina, PVI (pomiar nawodnienia pacjenta), RRp (pomiar ilości oddechów) | TAK |  |  |
|  | Dane wyświetlane na wyświetlaczu: - SpO2, - częstość pulsu, - wykres krzywej pletyzmograficznej - indeks perfuzji w postaci cyfrowej, - komunikaty alarmowe, - trendy, - czułość | TAK |  |  |
|  | Zasilanie sieciowe 230V / 50 Hz oraz akumulatorowe z wewnętrznego akumulatora pozwalającego na min 3,5 godziny ciągłego monitorowania, | TAK |  |  |
|  | Ładowanie akumulatora do 3 godzin | TAK |  |  |
|  | Waga max 2 kg | TAK |  |  |
|  | Zintegrowany z obudową uchwyt do przenoszenia urządzenia | TAK |  |  |
|  | Zakres pomiaru saturacji: 0-100% | TAK |  |  |
|  | Dokładność pomiaru saturacji w zakresie 70% - 100% nie gorsza niż +/- 1,5% (w ruchu i bez ruchu) | TAK |  |  |
|  | Minimalny zakres pomiaru pulsu: 25 -240 uderzeń na minutę | TAK |  |  |
|  | Dokładność pomiaru w całym zakresie nie gorsza niż +/- 3 bpm | TAK |  |  |
|  | Ciągły tryb monitorowania parametrów | TAK |  |  |
|  | Pomiar przy niskiej perfuzji (zimne kończyny, obrzęk, krytyczne parametry) od 0,02% do 20% PI | TAK |  |  |
|  | Wskaźnik pomiaru perfuzji (PI), oceniający perfuzję w miejscu pomiaru, wyświetlany w sposób liczbowy – parametr niezbędny jako dodatkowe potwierdzenie oceny stanu pacjenta, miejsca pomiaru oraz screeningu CCHD | TAK |  |  |
|  | Wysokiej klasy ekran LCD, kolorowy, dotykowy, z regulacją kontrastu ekranu oraz regulacją podświetlenia ekranu | TAK |  |  |
|  | Automatyczne dostosowanie jasności wyświetlacza w zależności od panujących warunków | TAK |  |  |
|  | Widoczne ikony - kolorystycznie różnicujące wybrany profil badania | TAK |  |  |
|  | Opcje komunikacji: WiFi, Bluetooth, przywołanie pielęgniarki, Ethernet, port USB | TAK |  |  |
|  | Min 96 godzinne trendy SpO2 i pulsu z rozdzielczością co 2 sekundy, możliwością wydrukowania na zewnętrznej drukarce | TAK |  |  |
|  | Granice alarmów stale widoczne na ekranie | TAK |  |  |
|  | Alarmy dźwiękowy i wizualny dla wszystkich mierzonych parametrów | TAK |  |  |
|  | Indywidualne ustawienia granic alarmów i zapamiętywanie ich przez urządzenie | TAK |  |  |
|  | Zmienna wysokość tonu saturacji podczas zmian jej wartości pozwalająca na śledzenia zmian SpO2 bez podchodzenia do monitora | TAK |  |  |
|  | Alarm dźwiękowy odłączenia czujnika | TAK |  |  |
|  | Alarm dźwiękowy wyładowania akumulatora | TAK |  |  |
|  | Możliwość regulacji głośności alarmu | TAK |  |  |
|  | Możliwość regulacji czasu wyciszenia alarmu | TAK |  |  |
|  | Czas uśredniania 2,4,8,10,12,14 lub 16 sekund | TAK |  |  |
|  | Możliwość podłączenia czujnika SpO2 jednopacjentowego dedykowanego pacjentom resuscytowanym – po podłaczeniu do pulsoksymetru, automatycznie zmieniający parametry na max czułośc i najkrótszy czas uśredniania co 2-4 sec | TAK |  |  |
|  | Możliwość ustawienia czułości pomiaru, czyli indeksu perfuzji w min 3 zakresach : - -pacjenci stabilni (zwykła czułość) - pacjenci rzadziej monitorowani wizualnie ,stabilni z dużym prawdopodobieństwem odłączenia czujnika od pacjenta na skutek nadmiernego ruchu - maksymalna( przy niskiej perfuzji) | TAK |  |  |
|  | WYPOSAŻENIE |  |  |  |
|  | Przewód do pomiaru saturacji z możliwością podłączenia wielorazowego i jednorazowego czujnika pacjenta | TAK 1szt |  |  |
|  | Jednorazowy czujnik dla noworodków( poniżej 3kg) | TAK 4szt |  |  |
|  | Wielorazowy czujnik dla dzieci ( od 10 do 40kg ) | TAK 1szt |  |  |
|  | Jednorazowy czujnik dla dzieci ( od 3 do 20kg) | TAK 4szt |  |  |
|  | Wielorazowy czujnik dla dorosłych ( klips na palec) | TAK 1szt |  |  |
|  | Jednorazowy czujnik dla dorosłych ( powyżej 40kg) | TAK 4szt |  |  |
|  | WYMAGANIA DODATKOWE |  |  |  |
|  | Gwarancja min. 24 miesięcy | TAK podać |  |  |
|  | Oferent zapewnia autoryzowany serwis gwarancyjny producenta na terenie Polski | TAK Podać nazwę adres, telefon e-mail |  |  |
|  | Deklaracja Zgodności CE | TAK |  |  |
|  | Wpis lub Zgłoszenie do Urzędu Rejestracji Wyrobów Medycznych | TAK |  |  |

- Powyższa „WYMAGANA ODPOWIEDŹ OFERENTA” stanowi wymagania minimalne. Nie spełnienie nawet jednego z w/w wymagań spowoduje odrzucenie oferty. Brak opisu będzie traktowany jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urządzenia.

2. Pulsoksymetr z monitorem  nr 2

Ilość:                                     3 szt.

Producent:		        ……………………...……………….

Nazwa i typ:		        ……………………………………….

Rok produkcji:                      ……………………………………….

|  | PARAMETR / WARUNEK | WYMAGANA ODPOWIEDŹ OFERENTA | ODPOWIEDŹ OFERENTA | UWAGI |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| # 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Pulsoksymetr, dla noworodków, dzieci i dorosłych, w technologii Masimo | TAK |  |  |
|  | Pulsoksymetr przenośny umożliwiający monitorowanie w środowisku szpitalnym oraz podczas transportu; Automatyczna rotacja ekranu w trakcie transportu o 900, 1800, 2700, 3600 | TAK |  |  |
|  | Technologia saturacji Masimo - Masimo SET – pomiar pomimo ruchu i przy niskiej perfuzji dzięki eliminacji sygnału z krwi żylnej | TAK |  |  |
|  | Pomiar nawodnienia pacjenta ( PVI) | TAK |  |  |
|  | Możliwość rozszerzenia o nieinwazyjne pomiary: hemoglobina całkowita, methemoglobina, karboksyhemoglobina, RRp (pomiar ilości oddechów) | TAK |  |  |
|  | Dane wyświetlane na wyświetlaczu: - SpO2, - częstość pulsu, - wykres krzywej pletyzmograficznej - indeks perfuzji w postaci cyfrowej, - komunikaty alarmowe, - trendy, - czułość | TAK |  |  |
|  | Zasilanie sieciowe 230V / 50 Hz oraz akumulatorowe z wewnętrznego akumulatora pozwalającego na min 3,5 godziny ciągłego monitorowania, | TAK |  |  |
|  | Ładowanie akumulatora do 3 godzin | TAK |  |  |
|  | Waga max 2 kg | TAK |  |  |
|  | Zintegrowany z obudową uchwyt do przenoszenia urządzenia | TAK |  |  |
|  | Zakres pomiaru saturacji: 0-100% | TAK |  |  |
|  | Dokładność pomiaru saturacji w zakresie 70% - 100% nie gorsza niż +/- 1,5% (w ruchu i bez ruchu) | TAK |  |  |
|  | Minimalny zakres pomiaru pulsu: 25 -240 uderzeń na minutę | TAK |  |  |
|  | Dokładność pomiaru w całym zakresie nie gorsza niż +/- 3 bpm | TAK |  |  |
|  | Ciągły tryb monitorowania parametrów | TAK |  |  |
|  | Pomiar przy niskiej perfuzji (zimne kończyny, obrzęk, krytyczne parametry) od 0,02% do 20% PI | TAK |  |  |
|  | Wskaźnik pomiaru perfuzji (PI), oceniający perfuzję w miejscu pomiaru, wyświetlany w sposób liczbowy – parametr niezbędny jako dodatkowe potwierdzenie oceny stanu pacjenta, miejsca pomiaru oraz screeningu CCHD | TAK |  |  |
|  | Wysokiej klasy ekran LCD, kolorowy, dotykowy, z regulacją kontrastu ekranu oraz regulacją podświetlenia ekranu | TAK |  |  |
|  | Automatyczne dostosowanie jasności wyświetlacza w zależności od panujących warunków | TAK |  |  |
|  | Widoczne ikony - kolorystycznie różnicujące wybrany profil badania | TAK |  |  |
|  | Opcje komunikacji: WiFi, Bluetooth, przywołanie pielęgniarki, Ethernet, port USB | TAK |  |  |
|  | Min 96 godzinne trendy SpO2 i pulsu z rozdzielczością co 2 sekundy, możliwością wydrukowania na zewnętrznej drukarce | TAK |  |  |
|  | Granice alarmów stale widoczne na ekranie | TAK |  |  |
|  | Alarmy dźwiękowy i wizualny dla wszystkich mierzonych parametrów | TAK |  |  |
|  | Indywidualne ustawienia granic alarmów i zapamiętywanie ich przez urządzenie | TAK |  |  |
|  | Zmienna wysokość tonu saturacji podczas zmian jej wartości pozwalająca na śledzenia zmian SpO2 bez podchodzenia do monitora | TAK |  |  |
|  | Alarm dźwiękowy odłączenia czujnika | TAK |  |  |
|  | Alarm dźwiękowy wyładowania akumulatora | TAK |  |  |
|  | Możliwość regulacji głośności alarmu | TAK |  |  |
|  | Możliwość regulacji czasu wyciszenia alarmu | TAK |  |  |
|  | Czas uśredniania 2,4,8,10,12,14 lub 16 sekund | TAK |  |  |
|  | Możliwość podłączenia czujnika SpO2 jednopacjentowego dedykowanego pacjentom resuscytowanym – po podłaczeniu do pulsoksymetru, automatycznie zmieniający parametry na max czułośc i najkrótszy czas uśredniania co 2-4 sec | TAK |  |  |
|  | Możliwość ustawienia czułości pomiaru, czyli indeksu perfuzji w min 3 zakresach : - -pacjenci stabilni (zwykła czułość) - pacjenci rzadziej monitorowani wizualnie ,stabilni z dużym prawdopodobieństwem odłączenia czujnika od pacjenta na skutek nadmiernego ruchu - maksymalna( przy niskiej perfuzji) | TAK |  |  |
|  | WYPOSAŻENIE |  |  |  |
|  | Przewód do pomiaru saturacji z możliwością podłączenia wielorazowego i jednorazowego czujnika pacjenta | TAK 1szt |  |  |
|  | Jednorazowy czujnik dla noworodków( poniżej 3kg) | TAK 4szt |  |  |
|  | Wielorazowy czujnik dla dzieci ( od 10 do 40kg ) | TAK 1szt |  |  |
|  | Jednorazowy czujnik dla dzieci ( od 3 do 20kg) | TAK 4szt |  |  |
|  | Wielorazowy czujnik dla dorosłych ( klips na palec) | TAK 1szt |  |  |
|  | Jednorazowy czujnik dla dorosłych ( powyżej 40kg) | TAK 4szt |  |  |
|  | WYMAGANIA DODATKOWE |  |  |  |
|  | Gwarancja min. 24 miesięcy | TAK podać |  |  |
|  | Oferent zapewnia autoryzowany serwis gwarancyjny producenta na terenie Polski | TAK Podać nazwę adres, telefon e-mail |  |  |
|  | Deklaracja Zgodności CE | TAK |  |  |
|  | Wpis lub Zgłoszenie do Urzędu Rejestracji Wyrobów Medycznych | TAK |  |  |

- Powyższa „WYMAGANA ODPOWIEDŹ OFERENTA” stanowi wymagania minimalne. Nie spełnienie nawet jednego z w/w wymagań spowoduje odrzucenie oferty. Brak opisu będzie traktowany jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urządzenia.

Załącznik nr 1e

ZADANIE NR 5: DOSTAWA APARATU USG

1. Aparat USG

Ilość:                                     1 szt.

Producent:		        ……………………...……………….

Nazwa i typ:		        ……………………………………….

Rok produkcji:                      ……………………………………….

|  | PARAMETR / WARUNEK | WYMAGANA ODPOWIEDŹ OFERENTA | ODPOWIEDŹ OFERENTA | UWAGI |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| # 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Aparat USG fabrycznie nowy, Rok produkcji: 2021 | TAK, podać |  |  |
|  | OPIS OFEROWANEGO APARATU I WYPOSAŻENIA |  |  |  |
|  | Aparat przenośny (obudowa wykonana w formie laptopa) | TAK |  |  |
|  | Waga aparatu bez wózka jezdnego - max. 7kg | TAK, podać |  |  |
|  | Monitor LCD o przekątnej ekranu min. 15cali i rozdzielczości min. 1900x1050 pikseli | TAK, podać |  |  |
|  | Możliwość regulacji położenia monitora niezależnie od panelu kontrolnego, w tym rotacji - min. +/- 90 stopni, pochylenie wraz z możliwością złożenia. | TAK |  |  |
|  | Opcja pozwalająca na powiększenie obrazu USG na cały ekran dla trybów 2D, CW, PD oraz CD tak, aby obraz USG wypełniał więcej niż 75% powierzchni ekranu. | TAK |  |  |
|  | Szybki dostęp do funkcji sterowania aparatem przy pomocy ekranu dotykowego o wielkości min. 8,0 cali z wyświetlanymi przyciskami funkcyjnymi, z programowalnymi przyciskami typu makro | TAK |  |  |
|  | Klawiatura alfanumeryczna wyświetlana na ekranie dotykowym | TAK |  |  |
|  | Możliwość zmiany intensywności podświetlenia (poświaty) niezależnie dla: - ekranu głównego - dodatkowego ekranu dotykowego na panelu kontrolnym - przycisków na panelu kontrolnym | TAK |  |  |
|  | Panel kontrolny z dedykowanymi klawiszami do wybranych funkcji oraz z możliwością programowania przycisków. | TAK |  |  |
|  | Min. 8 suwaków wzmocnienia głębokościowego wiązki TGC | TAK |  |  |
|  | Możliwość zablokowania przycisków oraz ekranu na panelu kontrolnym w celu wyczyszczenia konsoli, zapobiegającemu przypadkowemu włączeniu opcji aparatu | TAK |  |  |
|  | Min. 2 aktywne gniazda dla głowic obrazowych przełączanych elektronicznie wbudowane w aparat | TAK |  |  |
|  | Multikonektor z 3 gniazdami do zainstalowania na wózku jezdnym umożliwiający równoczesne podłączenie do aparatu 4 głowic | TAK |  |  |
|  | Wózek jezdny dedykowany do oferowanego aparatu z półką na dodatkowe akcesoria, miejscem na videoprinter , gumowymi odbojnikami zabezpieczającymi przed uderzeniem podczas transportu oraz wyposażony w cztery skrętne kółka | TAK |  |  |
|  | Możliwość regulacji wysokości wózka min. 80cm | TAK, podać |  |  |
|  | Uchwyty na głowice po obu stronach wózka. | TAK |  |  |
|  | Wbudowany akumulator. Czas pracy aparatu przy zasilaniu z wbudowanego akumulatora po wyłączeniu urządzenia z prądu minimum 2 godziny | TAK |  |  |
|  | Funkcja szybkiego startu - funkcja szybkiego przejścia ze stanu czuwania (standby) do trybu pracy max. 15 sekund | TAK |  |  |
|  | Cyfrowy system formowania wiązki ultradźwiękowej | TAK |  |  |
|  | Fizyczna ilość kanałów nadawczych TX min. 192 | TAK |  |  |
|  | Ilość niezależnych cyfrowych kanałów przetwarzania min. 3 500 000 | TAK, podać |  |  |
|  | Zakres częstotliwości pracy ultrasonografu (podać całkowity zakres częstotliwości fundamentalnych [nie harmonicznych] emitowanych przez głowice obrazowe możliwe do podłączenia na dzień składania ofert) – min. 1 do 22MHz | TAK, podać |  |  |
|  | Dynamika systemu min. 290 dB | TAK, podać |  |  |
|  | Tryb 2D (B-mode) | TAK |  |  |
|  | Maksymalna głębokość penetracji min. 40cm | TAK, podać |  |  |
|  | Powiększanie obrazu (zoom) rzeczywistego min. 18x | TAK |  |  |
|  | Funkcja HD zoom (zoom wysokiej rozdzielczości) | TAK |  |  |
|  | Dynamiczne ogniskowanie nadawania min. 8 stref | TAK |  |  |
|  | Prezentacja 2D+M-Mode; 2D+CD+M-Mode | TAK |  |  |
|  | Maksymalna częstotliwość odświeżania (Frame Rate) dla obrazu 2D - min. 2000 Hz | TAK, podać |  |  |
|  | Automatyczna optymalizacja obrazu przy pomocy jednego przycisku | TAK |  |  |
|  | Tryb Doppler Kolorowy (CD) | TAK |  |  |
|  | Wybierane częstotliwości pracy w trybie CD min. 2-16MHz | TAK |  |  |
|  | Regulacja uchylności pola Dopplera | TAK |  |  |
|  | Ilość map kolorów – min. 18 map | TAK |  |  |
|  | Funkcja HD (wysokiej rozdzielczości) w trybie Dopplera Kolorowego | TAK |  |  |
|  | Maksymalna częstotliwość odświeżania (Frame Rate) dla obrazu 2D + kolor(CD) - min. 310Hz | TAK |  |  |
|  | Możliwość ukrycia przepływu z Dopplera Kolorowego na zatrzymanym obrazie za pomocą jednego przycisku | TAK |  |  |
|  | Rozmiar bramki CD min. 90% obrazu B | TAK |  |  |
|  | Tryb spektralny Doppler Pulsacyjny (PWD) | TAK |  |  |
|  | Wybierane częstotliwości pracy w trybie PWD min. 2-16MHz | TAK |  |  |
|  | Automatyczna optymalizacja PW przy pomocy jednego przycisku (min. wzmocnienie, skala, linia bazowa) | TAK |  |  |
|  | Możliwość przesunięcia linii bazowej na zamrożonym obrazie | TAK |  |  |
|  | Regulacja uchylności wiązki dopplerowskiej | TAK |  |  |
|  | Korekcja kąta bramki Dopplerowskiej min. +/- 85 stopni | TAK |  |  |
|  | Wielkość bramki Dopplerowskiej min. 1-24mm | TAK |  |  |
|  | Maksymalna mierzona prędkość w PWD min. 17m/s | TAK, podać |  |  |
|  | Automatyczna analiza widma dopplerowskiego | TAK |  |  |
|  | Pakiet obliczeń automatycznych dla trybu Dopplera (automatyczny obrys spektrum na obrazie rzeczywistym i zamrożonym z możliwością wyboru cyklu) | TAK |  |  |
|  | Tryb obrazowania harmonicznego | TAK |  |  |
|  | Tryb Duplex (2D + PWD) | TAK |  |  |
|  | Tryb Triplex (2D+PWD+CD) | TAK |  |  |
|  | Tryb Power Doppler kierunkowy (tryb angiologiczny kierunkowy PDD) | TAK |  |  |
|  | Tryb Dual Live - tzw. jednoczesne wyświetlanie na ekranie dwóch obrazów w czasie rzeczywistym, typu B+B/CD | TAK |  |  |
|  | Obrazowanie trapezowe dostępne na głowicy liniowej | TAK |  |  |
|  | Oprogramowanie panoramiczne w trybie 2D oraz w trybie Dopplera kolorowego w czasie rzeczywistym z możliwością wykonania pomiarów, dostępne na głowicach liniowych i convex panoramiczne. Minimalna długość skanu 60 cm | TAK |  |  |
|  | Specjalne oprogramowanie zwiększające dokładność, eliminujące szumy i cienie obrazu | TAK |  |  |
|  | Obrazowanie typu „Compound” w układzie wiązek ultradźwięków wysyłanych pod różnymi kątami i z różnymi częstotliwościami min. 15 linii tworzących obraz (tzw. skrzyżowane ultradźwięki) | TAK |  |  |
|  | Rozszerzony tryb Doppler o bardzo wysokiej czułości i rozdzielczości z możliwością wizualizacji bardzo wolnych przepływów. | TAK |  |  |
|  | Obrazowanie naczyń narządów miąższowych (tarczyca, nerki, wątroba) do wizualizacji bardzo wolnych przepływów poniżej 1 cm/sek. w mikro naczyniach pozwalające na obrazowanie bez artefaktów ruchowych | TAK |  |  |
|  | Oprogramowanie wraz z pakietem obliczeniowym do badań: - Naczyniowe - Transkranialne - Mięśniowo – szkieletowe - Neonatalne - Pediatryczne - Małe narządy - Urologiczne - Jama brzuszna - Kardiologiczne | TAK |  |  |
|  | Aplikacja dedykowana do badań piersi i tarczycy w trybie B-Mode, umożliwiająca analizę morfologiczną oraz możliwości klasyfikacji nowotworowej według BI-RADS/TI-RADS. Aplikacja zawierająca dodatkowy raport z badania piersi i tarczycy. | TAK |  |  |
|  | Anatomiczny M-Mode na obrazach rzeczywistych - możliwość ustawienia min. 3 linii prostych w różnych miejscach (linie nie połączone ze sobą). | TAK |  |  |
|  | Oprogramowanie do badań kardiologicznych pakiet obliczeniowy i raporty, przebieg EKG na ekranie + kable ekg | TAK |  |  |
|  | Tryb Doppler spektralny z falą ciągłą (CWD) | TAK |  |  |
|  | Kolorowy oraz spektralny Doppler Tkankowy | TAK |  |  |
|  | Moduł wykonujący automatyczną detekcję, obrys, segmentację oraz automatycznie wyliczający: objętość lewej komory (w skurczu i rozkurczu) oraz ocenę czynności skurczowej LV frakcję wyrzutową. | TAK |  |  |
|  | Możliwość zaprogramowania w aparacie nowych pomiarów i kalkulacji | TAK |  |  |
|  | Ustawienia wstępne użytkownika dostępne dla aplikacji i głowic – min. 400 presetów | TAK |  |  |
|  | Możliwość nagrywania i odtwarzania dynamicznego obrazów – Cine Loop | TAK |  |  |
|  | Możliwość dołączenia obrazu do raportu z badania | TAK |  |  |
|  | Archiwizacja sekwencji w czasie rzeczywistym (podczas badania) | TAK |  |  |
|  | Wbudowana baza danych pacjentów z możliwością wyszukiwania badań poprzez filtrowanie min.: imię, nazwisko, wiek, płeć, data badania, aplikacja | TAK |  |  |
|  | Zapis obrazów w formatach: BMP, JPEG, PNG oraz zapis pętli obrazowych w formacie AVI z możliwością włączenia oraz wyłączenia kompresji danych. | TAK |  |  |
|  | Możliwość eksportu raportu z badania na nośniki zewnętrzne w formacie: PDF, XLM | TAK |  |  |
|  | Eksport zapisanych obrazów, pętli obrazowych oraz raportów na nośniki zewnętrzne typu PenDrive | TAK |  |  |
|  | Wewnętrzny dysk twardy aparatu przeznaczony do archiwizacji badań - min. 500 GB | TAK |  |  |
|  | Min. 4 porty USB wbudowanych w aparat umożliwiających zapis obrazów na Pen-Drive oraz podłączenie dodatkowych zewnętrznych urządzeń | TAK |  |  |
|  | Wbudowane wyjście HDMI do podłączenia dodatkowego monitora | TAK |  |  |
|  | Możliwość podłączenia drukarki komputerowej do drukowania raportów z badań w formacie A-4, za pomocą dedykowanego fizycznego przycisku umieszczonego na konsoli operatora | TAK |  |  |
|  | Oprogramowanie do przesyłania obrazów i danych zgodnych ze standardem DICOM 3 (min. worklist, send, print, raporty strukturalne.) | TAK |  |  |
|  | Oprogramowanie na zewnętrzny komputer obsługujący bazę danych pacjentów z aparatu USG umożliwiające obróbkę analizę (pomiary, raporty itp.) obrazów nagranych w aparacie USG | TAK |  |  |
|  | Możliwość ustawienia konta wymagającego logowania z podaniem nazwy użytkownika i hasła dla każdego użytkownika, oraz niezależnego konta dla administratora. | TAK |  |  |
|  | Poziom natężenia dźwięku wydawany przez aparat max 42dB w odległości max 160cm do aparatu | TAK |  |  |
|  | GŁOWICE |  |  |  |
|  | Głowica liniowa do badań naczyniowych i małych narządów Liczba elementów min. 192 Szerokość pola obrazowego (FOV) max. 46mm Zakres częstotliwości pracy głowicy min. 4-15MHz Praca w trybie 2D – min. 5 wybieranych częstotliwości pracy Praca w trybie II harmonicznej – min. 5 wybieranych częstotliwości pracy Praca w trybie Dopplera Kolorowego – min. 5 wybieranych częstotliwości pracy | TAK, opisać |  |  |
|  | Głowica liniowa do badań ortopedycznych, reumatologicznych, naczyniowych Zakres częstotliwości pracy głowicy – min. 6-19MHz Szerokość pola obrazowego (FOV) min. 38mm Praca w trybie 2D – min. 4 wybierane częstotliwości pracy Praca w trybie II harmonicznej – min. 4 wybierane częstotliwości pracy Praca w trybie Dopplera Kolorowego – min. 4 wybierane częstotliwości pracy | TAK, opisać |  |  |
|  | Głowica liniowa wysokoczęstotliwościowa typu "Hokej" Zakres częstotliwości pracy głowicy – min. 6-18MHz Szerokość pola obrazowego (FOV) min. 28mm Praca w trybie 2D – min. 4 wybierane częstotliwości pracy Praca w trybie II harmonicznej – min. 4 wybierane częstotliwości pracy Praca w trybie Dopplera Kolorowego – min. 4 wybierane częstotliwości pracy | TAK, opisać |  |  |
|  | Głowica convex do badań ogólnodiagnostycznych, w tym jamy brzusznej Liczba elementów min. 192 Kąt pola skanowania (widzenia) min. 60° Zakres częstotliwości pracy głowicy min. 1-8MHz Praca w trybie 2D – min. 4 wybierane częstotliwości pracy Praca w trybie II harmonicznej – min. 4 wybierane częstotliwości pracy Praca w trybie Dopplera Kolorowego – min. 4 wybierane częstotliwości pracy Głębokość obrazowania min. 40cm | TAK, opisać |  |  |
|  | Głowica microconvex do badań min. neonatalnych, pediatrycznych, brzusznych Zakres częstotliwości pracy głowicy – min. 3-11MHz Kąt pola skanowania (widzenia) min. 90° Praca w trybie 2D – min. 5 wybieranych częstotliwości pracy Praca w trybie II harmonicznej – min. 5 wybieranych częstotliwości pracy Praca w trybie Dopplera Kolorowego – min. 5 wybieranych częstotliwości pracy | TAK, opisać |  |  |
|  | Głowica typu „phased array” do badań kardiologicznych pediatrycznych Liczba elementów min. 128 Pole widzenia min. 85° Zakres częstotliwości pracy min. 2-9 MHz Praca w trybie 2D – min. 4 wybierane częstotliwości pracy Praca w trybie II harmonicznej – min. 3 wybierane częstotliwości pracy | TAK, opisać |  |  |
|  | WYMAGANE MOŻLIWOŚCI ROZBUDOWY DOSTĘPNE NA DZIEŃ SKŁADANIA OFERT |  |  |  |
|  | Możliwość rozbudowy o głowicę liniową do badań powierzchniowych Zakres częstotliwości pracy głowicy – min. 10-22MHz Praca w trybie 2D – min. 4 wybierane częstotliwości pracy Praca w trybie II harmonicznej – min. 4 wybierane częstotliwości pracy Praca w trybie Dopplera Kolorowego – min. 3 wybierane częstotliwości pracy | TAK |  |  |
|  | Możliwość rozbudowy o głowicę convex z centralnym kanałem biopsyjnym Zakres częstotliwości pracy głowicy – min. 1-8MHz Kąt pola skanowania (widzenia) min. 60° Praca w trybie 2D – min. 4 wybierane częstotliwości pracy Praca w trybie II harmonicznej – min. 4 wybierane częstotliwości pracy Praca w trybie Dopplera Kolorowego – min. 4 wybierane częstotliwości pracy Możliwość wykonywania biopsji pod kątami min.: 00, 50,150 | TAK |  |  |
|  | Możliwość rozbudowy o głowicę typu „phased array” do badań kardiologicznych i transkranialnych w technologii Single Crystal Liczba elementów min. 128 Pole widzenia min. 85° Zakres częstotliwości pracy min. 1-5 MHz Praca w trybie 2D – min. 4 wybierane częstotliwości pracy Praca w trybie II harmonicznej – min. 4 wybierane częstotliwości pracy Praca w trybie Dopplera Kolorowego – min. 3 wybierane częstotliwości pracy | TAK |  |  |
|  | Możliwość rozbudowy o głowicę typu „phased array” do badań kardiologicznych neonatalnych Liczba elementów min. 128 Pole widzenia min. 85° Zakres częstotliwości pracy min. 5-13MHz Praca w trybie 2D – min. 4 wybierane częstotliwości pracy Praca w trybie II harmonicznej – min. 4 wybierane częstotliwości pracy Praca w trybie Dopplera Kolorowego – min. 3 wybierane częstotliwości pracy | TAK |  |  |
|  | Możliwość rozbudowy o oprogramowanie pozwalające na stworzenie objętościowego modelu lewej komory (LV) , za pomocą obrazów wykonanych w trzech projekcjach w trybie 2D. Bez użycia głowicy wolumetrycznej. - globalna i regionalne krzywe objętości - automatyczne wyliczenie parametrów: EDV, ESV, SV i EF - wyświetlenie parametrów Strain Rate" | TAK |  |  |
|  | Możliwość rozbudowy o obrazowanie 3D z wolnej ręki na głowicy min. liniowej | TAK |  |  |
|  | Możliwość rozbudowy o specjalistyczne narzędzie do wyznaczenia i analizy ilościowej krzywej perfuzji oraz hemodynamiki dla trybów CD i Power Doppler (PD). Wyniki wyświetlane w formie graficznej w stosunku czas/intensywność napływu. | TAK |  |  |
|  | Możliwość rozbudowy o oprogramowanie pomiarowe do automatycznej analizy i pomiaru kompleksu intima – media w czasie rzeczywistym z wykorzystaniem częstotliwości radiowych (RF) dla uzyskania bardzo precyzyjnego pomiaru, przedstawienie wyniku w formie wykresu z zaznaczona linią trendu oraz SD dla pomiaru. | TAK |  |  |
|  | Możliwość rozbudowy o obrazowanie z wykorzystaniem kontrastów o niskim indeksie MI; Badania z zastosowaniem ultrasonograficznych środków kontrastujących dostępne na głowicy convex. | TAK |  |  |
|  | Możliwość rozbudowy o moduł wykorzystujący ultradźwięki o niskim indeksie mechanicznym do interakcji ze środkiem kontrastowym drugiej generacji w celu poprawy wizualizacji LV u trudnych do badania pacjentów. | TAK |  |  |
|  | Możliwość rozbudowy o wbudowany moduł edukacyjny pozwalający użytkownikowi uzyskać porady w trakcie badania wyposażony w atlas anatomiczny oraz referencyjne obrazy. | TAK |  |  |
|  | Możliwość rozbudowy o multikonektor z 3 gniazdami głowic do zainstalowania na wózku jezdnym umożliwiający równoczesne podłączenie do aparatu 4 głowic | TAK |  |  |
|  | Możliwość rozbudowy o pedał do zamrażania obrazu – min. 3 programowalne przyciski nożne | TAK |  |  |
|  | WYMAGANIA DODATKOWE |  |  |  |
|  | Gwarancja min. 24 miesiące | TAK podać |  |  |
|  | Oferent zapewnia autoryzowany serwis gwarancyjny producenta na terenie Polski | TAK Podać nazwę adres, telefon e-mail |  |  |
|  | Deklaracja Zgodności CE | TAK |  |  |
|  | Wpis lub Zgłoszenie do Urzędu Rejestracji Wyrobów Medycznych | TAK |  |  |

- Powyższa „WYMAGANA ODPOWIEDŹ OFERENTA” stanowi wymagania minimalne. Nie spełnienie nawet jednego z w/w wymagań spowoduje odrzucenie oferty. Brak opisu będzie traktowany jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urządzenia.

Załącznik nr 1f

ZADANIE NR 6: DOSTAWA APARATURY MEDYCZNEJ

1. Videolaryngoskop

Ilość:                                     1 szt.

Producent:		        ……………………...……………….

Nazwa i typ:		        ……………………………………….

Rok produkcji:                      ……………………………………….

|  | PARAMETR / WARUNEK | WYMAGANA ODPOWIEDŹ OFERENTA | ODPOWIEDŹ OFERENTA | UWAGI |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| # 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Video laryngoskop bezprzewodowy ze zintegrowanym kolorowym wyświetlaczem LCD o przekątnej nie mniejszej niż 2,5 ‘’ | TAK |  |  |
|  | Wyświetlacz LCD obrotowy w płaszczyźnie pionowej z zakresem regulacji min 45 stopni | TAK |  |  |
|  | Kamera CMOS | TAK |  |  |
|  | Źródło światła: LED | TAK |  |  |
|  | Wskaźnik pozostałego czasu działania baterii | TAK |  |  |
|  | Urządzenie zasilane baterią lub akumulatorem o standardowym czasie działania nie krótszym niż 240 min. | TAK |  |  |
|  | Wizualny wskaźnik konieczności wymiany baterii (naładowania akumulatora) | TAK |  |  |
|  | Waga urządzenia wraz z baterią (akumulatorem) nie większa niż 250g | TAK |  |  |
|  | Ochrona przed wnikaniem wody min IPX7 | TAK |  |  |
|  | WYPOSAŻENIE |  |  |  |
|  | Jednorazowe łyżki sterylne wykonane z nieparującego polimeru optycznego o jakości medycznej, w rozmiarze: „1” | TAK 20szt |  |  |
|  | Jednorazowe łyżki sterylne wykonane z nieparującego polimeru optycznego o jakości medycznej, w rozmiarze: „2” | TAK 20szt |  |  |
|  | Jednorazowe łyżki sterylne wykonane z nieparującego polimeru optycznego o jakości medycznej, w rozmiarze: „3” | TAK 10szt |  |  |
|  | Jednorazowe łyżki sterylne wykonane z nieparującego polimeru optycznego o jakości medycznej, w rozmiarze: „4” | TAK 10szt |  |  |
|  | Jednorazowe łyżki sterylne wykonane z nieparującego polimeru optycznego o jakości medycznej , przeznaczone do stosowania w trudnych i bardzo trudnych intubacjach, w rozmiarze „3” | TAK 10szt |  |  |
|  | WYMAGANIA DODATKOWE |  |  |  |
|  | Gwarancja min. 24 miesięcy | TAK podać |  |  |
|  | Oferent zapewnia autoryzowany serwis gwarancyjny producenta na terenie Polski | TAK Podać nazwę adres, telefon e-mail |  |  |
|  | Deklaracja Zgodności CE | TAK |  |  |
|  | Wpis lub Zgłoszenie do Urzędu Rejestracji Wyrobów Medycznych | TAK |  |  |

- Powyższa „WYMAGANA ODPOWIEDŹ OFERENTA” stanowi wymagania minimalne. Nie spełnienie nawet jednego z w/w wymagań spowoduje odrzucenie oferty. Brak opisu będzie traktowany jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urządzenia.

2. Videofiberoskop

Ilość:                                     1 szt.

Producent:		        ……………………...……………….

Nazwa i typ:		        ……………………………………….

Rok produkcji:                      ……………………………………….

|  | PARAMETR / WARUNEK | WYMAGANA ODPOWIEDŹ OFERENTA | ODPOWIEDŹ OFERENTA | UWAGI |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| # 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Parametry ogólne |  |  |  |
|  | Procesor video z monitorem kolorowym LCD, kompatybilny z bronchoskopami jednorazowego użytku opisanymi poniżej w wyposażeniu. | TAK |  |  |
|  | Przekątna ekranu min. 12,0 cali. Ekran dotykowy. | TAK |  |  |
|  | Rozdzielczość wyświetlacza min: 1200 x 800 pikseli | TAK |  |  |
|  | Zasilanie sieciowe 230V / 50Hz oraz z wewnętrznego akumulatora | TAK |  |  |
|  | Akumulator litowo-jonowy pozwalający na min. 6 godzin pracy aparatu. | TAK |  |  |
|  | Akumulator automatycznie ładowany po podłączeniu urządzenia do sieci. | TAK |  |  |
|  | Informacja na ekranie o pozostałym czasie pracy na akumulatorze | TAK |  |  |
|  | Min. dwa złącza USB 3.0 umożliwiające transfer plików do przenośnej pamięci oraz podłączenie urządzeń peryferyjnych (mysz , klawiatura) | TAK |  |  |
|  | Złącze umożliwiające wyświetlanie obrazu na ekranie komputera/laptopa | TAK |  |  |
|  | Monitor wyposażony w rozkładany wspornik umożliwiający ustawienie sprzętu na dowolnej płaszczyźnie. Opcjonalnie możliwość zastosowania uchwytu zgodnego ze standardem VESA | TAK |  |  |
|  | Możliwość nagrywania filmów i wykonywania zdjęć odpowiednio w formacie (mp4/png) | TAK |  |  |
|  | Możliwość podglądu na ekranie zarejestrowanych plików zdjęć i nagrań video oraz zarządzania danymi | TAK |  |  |
|  | Możliwość sporządzenia raportu medycznego/raportu z konsultacji z poziomu urządzenia, późniejszą edycję i wydruk na drukarkę | TAK |  |  |
|  | Mikrofon pozwalający na rejestrację notatek głosowych w trakcie rejestracji wideo z badania – możliwość dezaktywacji mikrofonu | TAK |  |  |
|  | Możliwość aktualizacji oprogramowania w przypadku pojawienia się jego nowszej wersji | TAK |  |  |
|  | Głośnik zewnętrzny pozwalający na odtworzenie notatki video z dźwiękiem | TAK |  |  |
|  | Wbudowana karta WiFi IEEE 802.11b/g/n/ac 2.4G, 5G | TAK |  |  |
|  | Aparat wyposażony w złącze LAN IEEE 802.11 1000base-T | TAK |  |  |
|  | Złącze wideo HDMI/DVI/USB (niezbędne adaptery w komplecie) | TAK |  |  |
|  | Regulacja jasności oraz kontrastu | TAK |  |  |
|  | Wbudowana pamięć min 64 GB | TAK |  |  |
|  | Masa maksymalna: 3,0 kg | TAK |  |  |
|  | Wyposażenie |  |  |  |
|  | Endoskop jednorazowy dla jednego pacjenta, sterylny, nie zawiera lateksu, o następujących parametrach (właściwościach) i ilościach: | TAK |  |  |
|  | Endoskop wykonany w technologii video (kamera, źródło światła) | TAK |  |  |
|  | Pole widzenia : min 110° | TAK |  |  |
|  | Głębia ostrości : min 3-100mm | TAK |  |  |
|  | Długość części roboczej: min 600 mm. Podziałka endoskopowa skalowana nie rzadziej niż co 5 cm | TAK |  |  |
|  | Budowa aparatu oparta na konstrukcji zbliżonej do urządzeń wielorazowych tj. wziernik umieszczony od strony dystalnej rękojeści, złącze elektroniczne z przewodem od strony proksymalnej rękojeści | TAK |  |  |
|  | Możliwość manipulacji w co najmniej dwóch płaszczyznach: sekcją giętą części roboczej góra / dół, obrót prawo lewo | TAK |  |  |
|  | Minimalny zakres regulacji: do góry 210° do dołu 210° dla wszystkich wersji | TAK |  |  |
|  | Funkcja obrotu części wziernikowej min: prawo / lewo 90o | TAK |  |  |
|  | Część wziernikowa posiada taką samą średnicę na całej swojej długości | TAK |  |  |
|  | Możliwość odsysania i wprowadzenia narzędzi poprzez kanał roboczy | TAK |  |  |
|  | Przyłącze ssące: Ø 7- 8 mm | TAK |  |  |
|  | Kanał roboczy o zewnętrznej strukturze karbowanej zmniejszającej ryzyko załamania. | TAK |  |  |
|  | W komplecie osłona wziernika wykonana z poliwęglanu | TAK |  |  |
|  | Końcówka dystalna mieści kamerę, źródło światła (min. dwie diody LED) oraz wyjście kanału roboczego | TAK |  |  |
|  | W celu szybkiej i łatwej identyfikacji w trakcie procedury bronchoskopy oznaczone kolorystycznie wg rozmiarów | TAK |  |  |
|  | Rękojeść endoskopu wyposażona w przycisk do przechwytywania zdjęć, zawór ssania oraz złącze ssania. | TAK |  |  |
|  | Ergonomiczna rękojeść wykończona porowatym materiałem antypoślizgowym. Wejście kanału roboczego wyposażone w gumowy korek. | TAK |  |  |
|  | Produkt sterylizowany tlenkiem etylenu, pakowany pojedynczo | TAK |  |  |
|  | Jednorazowy bronchoskop : kanał roboczy: 1,2 mm , średnica wziernika: 3,2 mm, | TAK 30 szt |  |  |
|  | Jednorazowy bronchoskop : kanał roboczy: 2,2 mm , średnica wziernika: 4,9 mm, | TAK 30 szt |  |  |
|  | Zestaw do pobierania próbek i odsysania płynów z drzewa oskrzelowego Sterylny zestaw do pobierania próbek z dróg oddechowych - 20 ml / posiada 2 dreny do podłączenia / skalowany co 1ml / jałowy/ dodatkowa nakrętka do Zabezpieczenia pojemnika | TAK 80szt |  |  |
|  | Szczypce biopsyjne jednorazowego użytku do bronchoskopii, powleczone teflonem, łyżeczka gładka owalna , długość narzędzia 120 cm, średnica 1,8 mm , kompatybilne z kanałem roboczym od 2.0 mm, bez zawiasowa konstrukcja szczęk , brak nitowanych elementów ruchomych w obrębie szczęk narzędzia zwiększa bezpieczeństwo kanału roboczego bronchoskopu | TAK 10szt |  |  |
|  | Szczypce biopsyjne jednorazowego użytku do bronchoskopii, powleczone teflonem, łyżeczka uzębiona owalna , długość narzędzia 120 cm, średnica 1,8 mm , kompatybilne z kanałem roboczym od 2.0 mm, bez zawiasowa konstrukcja szczęk , brak nitowanych elementów ruchomych w obrębie szczęk narzędzia zwiększa bezpieczeństwo kanału roboczego bronchoskopu | TAK 10szt |  |  |
|  | WYMAGANIA DODATKOWE |  |  |  |
|  | Gwarancja min. 24 miesięcy | TAK podać |  |  |
|  | Oferent zapewnia autoryzowany serwis gwarancyjny producenta na terenie Polski | TAK Podać nazwę adres, telefon e-mail |  |  |
|  | Deklaracja Zgodności CE | TAK |  |  |
|  | Wpis lub Zgłoszenie do Urzędu Rejestracji Wyrobów Medycznych | TAK |  |  |

- Powyższa „WYMAGANA ODPOWIEDŹ OFERENTA” stanowi wymagania minimalne. Nie spełnienie nawet jednego z w/w wymagań spowoduje odrzucenie oferty. Brak opisu będzie traktowany jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urządzenia.

Załącznik nr 1g

ZADANIE NR 7: DOSTAWA APARATURY MEDYCZNEJ

1. Ssak chirurgiczny nr 1

Ilość:                                    1 szt.

Producent:		        ……………………...……………….

Nazwa i typ:		        ……………………………………….

Rok produkcji:                     ……………………………………….

|  | PARAMETR / WARUNEK | WYMAGANA ODPOWIEDŹ OFERENTA | ODPOWIEDŹ OFERENTA | UWAGI |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| # 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Ssak elektryczny na wózku jezdnym kolumnowym | TAK |  |  |
|  | Zasilanie 230 V , 50 Hz | TAK |  |  |
|  | Włącznik/wyłącznik nożny zintegrowany (wbudowany) w wózek | TAK |  |  |
|  | Wózek jezdny kolumnowy wykonany ze stopów niekorodujących, o wysokości min. 60 cm, na czterech kołach z blokadami oraz z szyną na zbiorniki i inne akcesoria | TAK |  |  |
|  | Podciśnienie ssaka max. nie mniejsze niż 90 kPa | TAK |  |  |
|  | Maksymalna wydajność (mierzona w zakresie pracy za zbiornikiem na wydzieliny): nie mniejsza niż 30 l/min i nie większa niż 33 l/min | TAK |  |  |
|  | Wbudowany manometr do pomiaru podciśnienia ze skalą w kPa i mmHg | TAK |  |  |
|  | Możliwość precyzyjnego ustawienia podciśnienia za pomocą regulatora membranowego | TAK |  |  |
|  | Ssak przystosowany do pracy ciągłej 24 h/dobę. | TAK |  |  |
|  | Pompa niskoobrotowa (poniżej 50 obr/min) tłokowa, wytwarzająca podciśnienie bezolejowa, nie wymagająca konserwacji. | TAK |  |  |
|  | Trwała obudowa z tworzywa odpornego na środki dezynfekcyjne, z włącznikiem dotykowym i wskaźnikiem zasilania LED | TAK |  |  |
|  | Cicha praca (do 38 dB) | TAK |  |  |
|  | Wielostopniowe zabezpieczenie przed zalaniem pompy | TAK |  |  |
|  | Zbiornik zabezpieczający przed zalaniem pompy o pojemności 0,3-0,5 litra | TAK 1 szt |  |  |
|  | Zbiornik 2,5 litrowy wielorazowy z poliwęglanu z naniesioną podziałką, do wkładów jednorazowych, z uchwytem naszynowym i blokadą zabezpieczającą wysuwanie się zbiornika z uchwytu w czasie wymiany wkładu | TAK 1 szt |  |  |
|  | Zbiornik 1,5 litrowy wielorazowy z poliwęglanu z naniesioną podziałką, do wkładów jednorazowych, z uchwytem naszynowym i blokadą zabezpieczającą wysuwanie się zbiornika z uchwytu w czasie wymiany wkładu | TAK 1 szt |  |  |
|  | Waga urządzenia z wózkiem do 20 kg | TAK |  |  |
|  | Filtr antybakteryjny | TAK |  |  |
|  | Metalowy uchwyt na dren. | TAK |  |  |
|  | Klasa ochronności elektrycznej – co najmniej : II | TAK |  |  |
|  | WYPOSAŻENIE |  |  |  |
|  | Wkłady jednorazowe o pojemności 1,5 litra | TAK 10 szt |  |  |
|  | Wkłady jednorazowe o pojemności 2,5 litra | TAK 10 szt |  |  |
|  | WYMAGANIA DODATKOWE |  |  |  |
|  | Gwarancja min. 24 miesięcy | TAK podać |  |  |
|  | Oferent zapewnia autoryzowany serwis gwarancyjny producenta na terenie Polski | TAK Podać nazwę adres, telefon e-mail |  |  |
|  | Deklaracja Zgodności CE | TAK |  |  |
|  | Wpis lub Zgłoszenie do Urzędu Rejestracji Wyrobów Medycznych | TAK |  |  |

- Powyższa „WYMAGANA ODPOWIEDŹ OFERENTA” stanowi wymagania minimalne. Nie spełnienie nawet jednego z w/w wymagań spowoduje odrzucenie oferty. Brak opisu będzie traktowany jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urządzenia.

2. Ssak chirurgiczny nr 2

Ilość:                                      1 szt.

Producent:		        ……………………...……………….

Nazwa i typ:		        ……………………………………….

Rok produkcji:                      ……………………………………….

|  | PARAMETR / WARUNEK | WYMAGANA ODPOWIEDŹ OFERENTA | ODPOWIEDŹ OFERENTA | UWAGI |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| # 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Ssak elektryczny na wózku jezdnym kolumnowym | TAK |  |  |
|  | Zasilanie 230 V , 50 Hz | TAK |  |  |
|  | Włącznik/wyłącznik nożny zintegrowany (wbudowany) w wózek | TAK |  |  |
|  | Wózek jezdny kolumnowy wykonany ze stopów niekorodujących, o wysokości min. 60 cm, na czterech kołach z blokadami oraz z szyną na zbiorniki i inne akcesoria | TAK |  |  |
|  | Podciśnienie ssaka max. nie mniejsze niż 90 kPa | TAK |  |  |
|  | Maksymalna wydajność (mierzona w zakresie pracy za zbiornikiem na wydzieliny): nie mniejsza niż 30 l/min i nie większa niż 33 l/min | TAK |  |  |
|  | Wbudowany manometr do pomiaru podciśnienia ze skalą w kPa i mmHg | TAK |  |  |
|  | Możliwość precyzyjnego ustawienia podciśnienia za pomocą regulatora membranowego | TAK |  |  |
|  | Ssak przystosowany do pracy ciągłej 24 h/dobę. | TAK |  |  |
|  | Pompa niskoobrotowa (poniżej 50 obr/min) tłokowa, wytwarzająca podciśnienie bezolejowa, nie wymagająca konserwacji. | TAK |  |  |
|  | Trwała obudowa z tworzywa odpornego na środki dezynfekcyjne, z włącznikiem dotykowym i wskaźnikiem zasilania LED | TAK |  |  |
|  | Cicha praca (do 38 dB) | TAK |  |  |
|  | Wielostopniowe zabezpieczenie przed zalaniem pompy | TAK |  |  |
|  | Zbiornik zabezpieczający przed zalaniem pompy o pojemności 0,3-0,5 litra | TAK 1 szt |  |  |
|  | Zbiornik 2,5 litrowy wielorazowy z poliwęglanu z naniesioną podziałką, do wkładów jednorazowych, z uchwytem naszynowym i blokadą zabezpieczającą wysuwanie się zbiornika z uchwytu w czasie wymiany wkładu | TAK 1 szt |  |  |
|  | Zbiornik 1,5 litrowy wielorazowy z poliwęglanu z naniesioną podziałką, do wkładów jednorazowych, z uchwytem naszynowym i blokadą zabezpieczającą wysuwanie się zbiornika z uchwytu w czasie wymiany wkładu | TAK 1 szt |  |  |
|  | Waga urządzenia z wózkiem do 20 kg | TAK |  |  |
|  | Filtr antybakteryjny | TAK |  |  |
|  | Metalowy uchwyt na dren. | TAK |  |  |
|  | Klasa ochronności elektrycznej – co najmniej : II | TAK |  |  |
|  | WYPOSAŻENIE |  |  |  |
|  | Wkłady jednorazowe o pojemności 1,5 litra | TAK 10 szt |  |  |
|  | Wkłady jednorazowe o pojemności 2,5 litra | TAK 10 szt |  |  |
|  | Wziernik nosowy typu COTTLE, smukły, długość robocza 55 mm, długość całkowita 13,5 cm, czarne wykończenie, ze śrubą ustalającą. | TAK 1 szt |  |  |
|  | Pęseta typu JANSEN, dł. rob. 16 cm, bagnetowa | TAK 1 szt |  |  |
|  | Nożyczki do małżowiny nosowej, proste, bransze ząbkowane, górne ostrze ruchome, dł. robocza 13cm | TAK 1 szt |  |  |
|  | Nożyczki nosowe typu HEYMAN, proste, gładkie ostrza, dł. robocza 9,5 cm | TAK 1 szt |  |  |
|  | Kleszczyki nosowe typu Takahashi, zagiete 45⁰, długość robocza 11 cm, szczęki 10 x 3 mm | TAK 1 szt |  |  |
|  | Kleszcze nosowe typu STRUEMPEL-VOSS, bardzo delikatne, odwrócona o 45°, długość robocza 110 mm | TAK 1 szt |  |  |
|  | Kleszczyki typu BLAKSLEY bransze zakrzywione do góry 90⁰, rozmiar 3,5mm, dł robocza 15 cm | TAK 1 szt |  |  |
|  | Kleszczyki nosowe typu BLAKESLEY, zagięte 90⁰, długość robocza 11 cm, końcówka 3,5 mm | TAK 1 szt |  |  |
|  | Punch do zatok, zagięty do góry, długość robocza 140mm | TAK 1 szt |  |  |
|  | Elewator typu MASING, dwustronna, ostra/tępa, stopniowana, długość całkowita 215 mm | TAK 1 szt |  |  |
|  | WYMAGANIA DODATKOWE |  |  |  |
|  | Gwarancja min. 24 miesięcy | TAK podać |  |  |
|  | Oferent zapewnia autoryzowany serwis gwarancyjny producenta na terenie Polski | TAK Podać nazwę adres, telefon e-mail |  |  |
|  | Deklaracja Zgodności CE | TAK |  |  |
|  | Wpis lub Zgłoszenie do Urzędu Rejestracji Wyrobów Medycznych | TAK |  |  |

- Powyższa „WYMAGANA ODPOWIEDŹ OFERENTA” stanowi wymagania minimalne. Nie spełnienie nawet jednego z w/w wymagań spowoduje odrzucenie oferty. Brak opisu będzie traktowany jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urządzenia.

3. Lampa czołowa LED nr 1

Ilość:                                    1 szt.

Producent:		        ……………………...……………….

Nazwa i typ:		        ……………………………………….

Rok produkcji:                      ……………………………………….

|  | PARAMETR / WARUNEK | WYMAGANA ODPOWIEDŹ OFERENTA | ODPOWIEDŹ OFERENTA | UWAGI |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| # 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Lampa czołowa LED na czepcu profesjonalnym z transformatorem gniazdkowym o następujących parametrach i wyposażeniu: | TAK 1szt |  |  |
|  | Bardzo jasne pole oświetlenia z równomiernym oświetleniem całego badanego obszaru | TAK |  |  |
|  | Akumulator w technologii Li-ion | TAK |  |  |
|  | Czas pracy przy maksymalnej jasności i w trybie ciągłym -min. 8,0 godzin | TAK |  |  |
|  | Max natężenie światła – min. 90 000 luksów, | TAK |  |  |
|  | Bezstopniowa regulacja jasności świecenia. | TAK |  |  |
|  | Regulacja wielkości pola oświetlenia | TAK |  |  |
|  | Temperatura koloru ok. 5500K | TAK |  |  |
|  | Regulowana wielkość pola oświetlanego | TAK |  |  |
|  | Pełen zakres regulacji kąta oświetlenia | TAK |  |  |
|  | Lupy okularowe o powiększeniu: 2.5x | TAK 1kpl. |  |  |
|  | Lupy szczelne i wodoodporne | TAK |  |  |
|  | Lupy przystosowane do łatwego czyszczenia i dezynfekcji | TAK |  |  |
|  | W komplecie ładowarka do ładowania akumulatora. | TAK |  |  |
|  | WYMAGANIA DODATKOWE |  |  |  |
|  | Gwarancja min. 24 miesięcy | TAK podać |  |  |
|  | Oferent zapewnia autoryzowany serwis gwarancyjny producenta na terenie Polski | TAK Podać nazwę adres, telefon e-mail |  |  |
|  | Deklaracja Zgodności CE | TAK |  |  |
|  | Wpis lub Zgłoszenie do Urzędu Rejestracji Wyrobów Medycznych | TAK |  |  |

- Powyższa „WYMAGANA ODPOWIEDŹ OFERENTA” stanowi wymagania minimalne. Nie spełnienie nawet jednego z w/w wymagań spowoduje odrzucenie oferty. Brak opisu będzie traktowany jako

- brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urządzenia

4. Lampa czołowa LED nr 2

Ilość:                                    1 szt.

Producent:		        ……………………...……………….

Nazwa i typ:		        ……………………………………….

Rok produkcji:                      ……………………………………….

|  | PARAMETR / WARUNEK | WYMAGANA ODPOWIEDŹ OFERENTA | ODPOWIEDŹ OFERENTA | UWAGI |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| # 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Lampa czołowa LED umocowana na lekkiej opasce z zasilaniem akumulatorowym, o następujących parametrach i wyposażeniu: | TAK 1szt |  |  |
|  | Akumulator w technologii Li-ion | TAK |  |  |
|  | Czas pracy ciągłej, przy pełnej mocy – min. 4 godziny. | TAK |  |  |
|  | Czas do pełnego ładowania akumulatora– max. 4 godziny | TAK |  |  |
|  | Wskaźnik stanu naładowania | TAK |  |  |
|  | Oświetlenie współosiowe min. 55000 Lux | TAK |  |  |
|  | Temperatura koloru ok 4000 K | TAK |  |  |
|  | Wskaźnik odwzorowania koloru >90 | TAK |  |  |
|  | Żywotność diody led – min. 50 000 godzin pracy | TAK |  |  |
|  | Płynna regulacja jasności | TAK |  |  |
|  | Regulacja obwodu opaski( do zamocowania na każdej głowie) | TAK |  |  |
|  | Jednorodne światło – jasne pole oświetlenia z równomiernym oświetleniem całego badanego obszaru | TAK |  |  |
|  | Oświetlenie współosiowe: kompaktowa konstrukcja ze współosiowym oświetleniem zapewniająca obraz bez cieni i umożliwiająca dobre oświetlenie miejsc trudnych do oglądu. | TAK |  |  |
|  | Ładowarka sieciowa z aprobatą medyczną. | TAK |  |  |
|  | WYMAGANIA DODATKOWE |  |  |  |
|  | Gwarancja min. 24 miesięcy | TAK podać |  |  |
|  | Oferent zapewnia autoryzowany serwis gwarancyjny producenta na terenie Polski | TAK Podać nazwę adres, telefon e-mail |  |  |
|  | Deklaracja Zgodności CE | TAK |  |  |
|  | Wpis lub Zgłoszenie do Urzędu Rejestracji Wyrobów Medycznych | TAK |  |  |

- Powyższa „WYMAGANA ODPOWIEDŹ OFERENTA” stanowi wymagania minimalne. Nie spełnienie nawet jednego z w/w wymagań spowoduje odrzucenie oferty. Brak opisu będzie traktowany jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urządzenia.

Załącznik nr 1h

ZADANIE NR 8: DOSTAWA APARATURY MEDYCZNEJ

1. Łóżko do intensywnej terapii z wagą

Ilość:                                     2 szt.

Producent:		        ……………………...……………….

Nazwa i typ:		        ……………………………………….

Rok produkcji:                     ……………………………………….

|  | PARAMETR / WARUNEK | WYMAGANA ODPOWIEDŹ OFERENTA | ODPOWIEDŹ OFERENTA | UWAGI |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| # 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Sprzęt fabrycznie nowy, rok produkcji 2020, 2021 | TAK Podać rok produkcji |  |  |
|  | Kolumnowe łóżko wytworzone w antybakteryjnej nanotechnologii srebra (w częściach tworzywowych i lakierze) | TAK |  |  |
|  | Szerokość całkowita łóżka z podniesionymi lub opuszczonymi poręczami bocznymi maksymalnie 990 mm | TAK |  |  |
|  | Całkowita długość łóżka w przedziale: 2050-2190 mm | TAK |  |  |
|  | Ręczny pilot przewodowy sterujący następującymi funkcjami łóżka: zmiana wysokości leża, pochylenie oparcia pleców, pochylenie segmentu udowego, funkcja autokontur | TAK |  |  |
|  | Elektryczne regulacje w/w funkcji łóżka | TAK |  |  |
|  | Łóżko wielofunkcyjne, wielopozycyjne z pozycją krzesła kardiologicznego | TAK |  |  |
|  | Konstrukcja łóżka oparta na dwóch maksymalnie szeroko rozstawionych kolumnach o przekroju kołowym umożliwiających monitorowanie pacjenta ramieniem C (nie dopuszcza się rozwiązań pantografowych i nożycowych) | TAK |  |  |
|  | Leże łóżka czterosegmentowe, z trzema segmentami ruchomymi | TAK |  |  |
|  | Minimalna wysokość leża od podłogi nie więcej niż 440 mm w celu zmniejszenia ryzyka upadku pacjenta z łóżka. Wymiar dotyczy powierzchni, na której spoczywa materac | TAK |  |  |
|  | Maksymalna wysokość leża od podłogi minimum 800 mm. Wymiar dotyczy powierzchni, na której spoczywa materac. | TAK |  |  |
|  | Elektryczna regulacja pozycji Trendelenburga - regulacja z panelu centralnego i z paneli sterujących w poręczach bocznych od strony personelu min. 15o. | TAK |  |  |
|  | Elektryczna regulacja pozycji anty - Trendelenburga regulacja z panelu centralnego i z paneli sterujących w poręczach bocznych od strony personelu min. 15o. | TAK |  |  |
|  | Elektryczna regulacja funkcji autokontur - jednoczesne uniesienia części plecowej do min. 70 oraz segmentu uda do min. 40º | TAK |  |  |
|  | Elektryczna regulacja oparcia pleców w zakresie od 0 o do min 70 o | TAK |  |  |
|  | Elektryczna regulacja segmentu uda w zakresie od 0 o do min. 40o | TAK |  |  |
|  | System autoregresji min. 165 mm zmniejszający ryzyko uszkodzenia kręgosłupa i szyjki kości udowej. Nie dopuszcza się autoregresji poniżej 160 mm, która zabezpiecza tylko przed wypychaniem szczytu łóżka | TAK |  |  |
|  | Następujące pozycje leża uzyskiwane automatycznie, po naciśnięciu i przytrzymaniu odpowiedniego przycisku na panelu centralnym: - pozycja krzesła kardiologicznego - pozycja antyszokowa - pozycja do badań - pozycja Fowlera (jednocześnie leże łóżka obniża wysokość, a segmenty: oparcia pleców i uda unoszą się) - pozycja zerowa (elektryczny CPR) Dodatkowe przyciski na panelu centralnym do sterowania następującymi funkcjami łóżka: zmiana wysokości leża, pochylenie oparcia pleców, pochylenie segmentu udowego, funkcja autokontur, przechyły wzdłużne leża | TAK |  |  |
|  | Regulacje poszczególnych funkcji elektrycznych łóżka od strony personelu medycznego i pacjenta regulowane ze sterowania w barierkach bocznych oparcia pleców - tworzywowych: - regulacja wysokości leża - regulacja kąta nachylenia segmentu pleców - regulacja kąta nachylenia segmentu ud - autokontur, oraz tylko od strony personelu: - przechyłów wzdłużnych leża Panele sterujące od strony pacjenta i personelu z przyciskami uruchamiającymi dostępność funkcji | TAK |  |  |
|  | Selektywne blokowanie na panelu centralnym funkcji elektrycznych | TAK |  |  |
|  | Poręcze boczne tworzywowe, podwójne z wbudowanym sterowaniem po obu stronach barierek od strony głowy pacjenta, wytworzone z tworzywa z użyciem nanotechnologii srebra powodującej hamowanie namnażania się bakterii i wirusów. | TAK |  |  |
|  | Poręcze boczne zabezpieczające pacjenta na całej długości leża. | TAK |  |  |
|  | Poręcze z systemem opuszczania odpowiadającym za ich ciche opadanie. | TAK |  |  |
|  | Górna powierzchnia poręczy bocznych w części udowej (po ich opuszczeniu) nie wystająca ponad płaszczyznę materaca, aby wyeliminować ucisk na mięśnie i tętnice ud pacjenta | TAK |  |  |
|  | Wbudowany akumulator wykorzystywany do sterowania funkcjami łóżka w przypadku zaniku zasilania lub w przypadku przewożenia pacjenta, pozwalający na wykonanie min. 10 pełnych cykli (jeden cykl to wykonanie wszystkich funkcji elektrycznych stołu w pełnym zakresie) | TAK |  |  |
|  | Konstrukcja łóżka wykonana ze stali węglowej lakierowanej proszkowo z użyciem lakieru z nanotechnologią srebra powodującą hamowanie namnażania bakterii i wirusów. | TAK |  |  |
|  | Segmenty leża wypełnione płytą laminatową przezierną dla promieniowania RTG | TAK |  |  |
|  | Segment oparcia pleców z możliwością szybkiego poziomowania ( np. w celu reanimacji -CPR) z obu stron leża dźwigniami umieszczonymi odpowiednio w okolicy oparcia pleców. | TAK |  |  |
|  | 4 koła o średnicy min. 150 mm zaopatrzone w mechanizm centralnej blokady. Piasty kół z tworzywowymi osłonami. | TAK |  |  |
|  | Dźwignie uruchamiające centralną blokadę kół umieszczone w min. dwóch narożach ramy podwozia łóżka | TAK |  |  |
|  | Funkcja jazdy na wprost i łatwego manewrowania | TAK |  |  |
|  | Podwozie zaopatrzone w osłony z tworzywa wykonanego z zastosowaniem nanotechnologii srebra, zakrywające mechanizm centralnej blokady kół. | TAK |  |  |
|  | Szczyty łóżka wyjmowane z gniazd ramy leża, tworzywowe wytworzone z tworzywa z użyciem nanotechnologii srebra powodującej hamowanie namnażania się bakterii i wirusów. | TAK |  |  |
|  | Możliwość montażu wieszaka kroplówki w czterech narożach ramy leża | TAK |  |  |
|  | Łóżko wyposażone w system ważący spełniający wymagania następujących, obowiązujących aktów prawnych: - DYREKTYWY PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2014/31/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do udostępniania na rynku wag nieautomatycznych, - zharmonizowanej z powyższą dyrektywą normy PN-EN 45501:2015-05, - Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 2 czerwca 2016 r. w sprawie wymagań dla wag nieautomatycznych, - Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 7 stycznia 2008 r. w sprawie prawnej kontroli metrologicznej przyrządów pomiarowych z pózn. zmianami. | TAK |  |  |
|  | Obsługa systemu ważącego oraz odczytywanie wskazań z dodatkowego panelu z wyświetlaczem, umieszczonego pod leżem od strony nóg pacjenta. Panel z możliwością wysuwania na czas pomiaru i odczytu oraz „chowany” pod leże, gdy nie jest on używany. | TAK |  |  |
|  | Dane techniczne systemu ważącego: - działka odczytowa: 0,1 kg, - dokładność pomiaru: 0,1 kg, - maksymalne obciążenie: 250,0 kg, - Klasa dokładności: III | TAK |  |  |
|  | Funkcje sytemu ważącego: - tarowanie wagi za pomocą jednego przycisku, - wskazanie aktualnej zmiany wagi pacjenta w stosunku do poprzedniego pomiaru uruchamiane za pomocą jednego przycisku, - przełączanie pomiędzy wskazaniami aktualnej wagi a zmianą wagi, - funkcja "zamrażania danych", gwarantująca możliwość dodawania lub odejmowania wyposażenia dodatkowego do łóżka bez wpływu na wyświetlanie rzeczywistej masy pacjenta i jej zmiany w stosunku do poprzedniego pomiaru, - wskaźnik rozpoczętej procedury "zamrażania danych" informujący o konieczności jej zakończenia, - wskaźnik stabilności pomiaru masy, - wskaźnik aktywnego trybu wyświetlania zmiany wagi pacjenta, - wskazanie przeciążenia wagi, zapamiętywanie danych koniecznych do poprawnego kontynuowania pomiarów po wyłączeniu urządzenia | TAK |  |  |
|  | Elementy wyposażenia łóżka: - materac o grubości zawierającej się w przedziale 120-150 mm, w tkaninie nieprzemakalnej, paroprzepuszczalnej, antybakteryjnej, trudnopalnej, antyalergicznej, nieprzenikalnej dla roztoczy, dostosowany wymiarowo do łóżka – 1 szt. - wieszak kroplówki – 1 szt. | TAK |  |  |
|  | Powierzchnie łóżka odporne na środki dezynfekcyjne | TAK |  |  |
|  | Dokumenty potwierdzające antybakteryjność lakieru i tworzywa | TAK |  |  |
|  | Wyposażenie dodatkowe |  |  |  |
|  | Materac przeciwodleżynowy o następujących wymaganiach: |  |  |  |
|  | Materac wymienny powietrzny, dynamiczny, składający się minimum 20 komór powietrznych wykonanych z poliuretanu z systemem statycznych, powietrznych komór spodnich | Tak |  |  |
|  | Materac przeznaczony do stosowania w profilaktyce i leczeniu odleżyn do IV stopnia włącznie według skali IV stopniowej u pacjentów o wadze do 200 kg | Tak |  |  |
|  | Materac kładziony bezpośrednio na ramie łóżka i posiadający system mocowania do ruchomej ramy łóżka | Tak |  |  |
|  | Rozmiar materaca dostosowany w całości do wielkości łóżka | Tak |  |  |
|  | Wysokość materaca w przedziale 13-17 cm | Tak |  |  |
|  | Obniżona komora w sekcji pięt w celu dodatkowej redukcji ucisku na tym obszarze – min 5 komór | Tak, podać |  |  |
|  | Statyczna sekcja głowy w celu zapewnienia odpowiedniego podparcia – min. 2 komory | Tak, podać |  |  |
|  | Pompa sterowana cyfrowo z łatwym w obsłudze panelem sterowania | Tak |  |  |
|  | System w pełni automatycznego dostosowania ciśnienia w komorach do wagi i ułożenia pacjenta, bez konieczności stosowania dodatkowych ustawień lub stosowania akcesoriów w pozycji siedzącej/kardiologicznej | Tak |  |  |
|  | Pompa wyposażona w funkcję minimum 2 stopniowej korekty/zwiększenia poziomu ciśnienia w komorach, realizowana na podstawie automatycznego ustawienia dokonywanego przez pompę zgodnie z masą użytkownika – wykorzystywana w celu lepszego dostosowania komfortu do potrzeb pacjenta lub w sytuacji, gdy tylko część materaca znajduje się pod obciążeniem, na przykład u osób po amputacji kończyn. | Tak |  |  |
|  | Minimum 4 tryby pracy: - tryb terapeutyczny zmiennociśnieniowy - komory napełniają się i opróżniają na przemian co druga - tryb terapeutyczny zmiennociśnieniowy pulsacyjny – komory nie opróżniają się całkowicie, tylko minimalnie, naprzemiennie zmienia się w nich ciśnienie zapewniając efekt fali – tryb specjalnie dostosowany dla pacjentów wrażliwych z problem bólu - tryb terapeutyczny statyczny niskociśnieniowy - tryb statyczny pielęgnacyjny z automatycznym powrotem do trybu terapeutycznego po 20 min. | Tak |  |  |
|  | Czas trwania cyklu w trybach terapeutycznych jest regulowany i wynosi co najmniej: 10, 15, 20, 25 min | Tak |  |  |
|  | Tryb transportowy zabezpieczający przewody materaca | Tak |  |  |
|  | Pompa z technologią autoregulacji, o maksymalnych wymiarach 15x30x20 cm | Tak |  |  |
|  | Pompa wolna od wibracji, charakteryzująca się bardzo cichą pracą max. 20 db | Tak |  |  |
|  | Funkcja automatycznego wypompowania powietrza z materaca realizowana przez pompę– po wybraniu tej funkcji pompa usuwa powietrze z materaca, co ułatwia przygotowanie materaca do dezynfekcji, przechowywania lub przemieszczenia | Tak |  |  |
|  | Pompa odporna na zalanie na poziomie minimum IP42 | Tak |  |  |
|  | Maksymalna waga pompy 3 kg | Tak |  |  |
|  | Pompa zasilana niskim napięciem - max 12V za pomocą dedykowanego zasilacza zewnętrznego 230V / 50Hz | Tak |  |  |
|  | Wbudowany filtr powietrza | Tak |  |  |
|  | Pompa przystosowana do zawieszenia na szczycie łóżka – wyposażona w uchwyty pokryte elastycznym tworzywem z regulacją rozstawu, oraz minimum 4 elastyczne nóżki zapewniające pełną stabilizację i amortyzację wibracji | Tak, opisać |  |  |
|  | Panel sterowania pompy w całości pokryty elastycznym silikonem odpornym na uszkodzenia mechaniczne . Nie dopuszcza się wmontowanych wyświetlaczy LCD narażonych na uszkodzenia i zarysowania | Tak |  |  |
|  | Przyciski zintegrowane z elastycznym, silikonowym panelem zabezpieczającym urządzenie w przypadku zalania | Tak |  |  |
|  | Dźwiękowy i wizualny alarm niskiego ciśnienia, wysokiego ciśnienia, wysokiej temperatury systemu, wizualny alarm nieszczelności ze wskazaniem sekcji | Tak |  |  |
|  | Możliwość wyciszenia alarmu dedykowanym przyciskiem | Tak |  |  |
|  | Funkcja blokady panelu sterowania pompy zabezpieczająca przed przypadkową zmianą ustawień | Tak |  |  |
|  | W przypadku awarii zasilania materac pozostaje w pełni napompowany bez wycieku powietrza | Tak |  |  |
|  | Miękki, elastyczny pokrowiec zewnętrzny, paroprzepuszczalny, wodoszczelny, składający się z górnej warstwy o gramaturze min. 170 gr/m2 wykonanej z tkaniny poliestrowej pokrytej poliuretanem o przepuszczalności pary wodnej na poziomie min. 600 gr/m²/24H oraz spodniej warstwy o gramaturze min. 210 gr/m2 wykonanej z tkaniny poliestrowej pokrytej poliuretanem o przepuszczalności pary wodnej na poziomie min. 600 gr/m²/24H, zamykany na suwak z okapnikiem, przeznaczony do prania w temp. 95 O C i suszenia w suszarce oraz do dezynfekcji powierzchniowej, dostosowany do czyszczenia środkami na bazie roztworu chloru o stężeniu do 1% w sytuacjach wymagających neutralizację zanieczyszczeniami z krwi, o wysokim standardzie higieny - odporny na penetrację przez krew i płyny fizjologiczne, odporny na penetrację przez patogeny pochodzące z krwi, odporny na penetrację przez bakterie | Tak Załączyć instrukcję prania i czyszczenia |  |  |
|  | Możliwość opcjonalnego stosowania z pompą materaca o wysokości komór 10 cm, w której komory opróżniają się na przemian co trzecia, przeznaczonej do stosowania w profilaktyce i leczeniu odleżyn do IV stopnia włącznie według skali IV stopniowej u pacjentów o wadze do 200 kg – pompa automatycznie rozpoznaje rodzaj podłączanego materaca i automatycznie dobiera parametry pracy | Tak, opisać |  |  |
|  | WYMAGANIA DODATKOWE |  |  |  |
|  | Gwarancja min. 24 miesięcy | TAK podać |  |  |
|  | Oferent zapewnia autoryzowany serwis gwarancyjny producenta na terenie Polski | TAK Podać nazwę adres, telefon e-mail |  |  |
|  | Deklaracja Zgodności CE | TAK |  |  |
|  | Wpis lub Zgłoszenie do Urzędu Rejestracji Wyrobów Medycznych | TAK |  |  |

- Powyższa „WYMAGANA ODPOWIEDŹ OFERENTA” stanowi wymagania minimalne. Nie spełnienie nawet jednego z w/w wymagań spowoduje odrzucenie oferty. Brak opisu będzie traktowany jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urządzenia.

Załącznik nr 1i

ZADANIE NR 9: DOSTAWA APARATURY MEDYCZNEJ

1. Stacja dokująca na pompy strzykawkowe

Ilość:                                     26 szt.

Producent:		        ……………………...……………….

Nazwa i typ:		        ……………………………………….

Rok produkcji:                      ……………………………………….

|  | PARAMETR / WARUNEK | WYMAGANA ODPOWIEDŹ OFERENTA | ODPOWIEDŹ OFERENTA | UWAGI |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| # 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Możliwość mocowania w stacji dokującej do 6 pomp infuzyjnych | TAK |  |  |
|  | Obudowa stacji wykonana z tworzywa typu ABS | TAK |  |  |
|  | Zasilanie 230 V AC 50Hz | TAK |  |  |
|  | System szybkiego mocowania pomp w stacji dokującej – bez konieczności demontażu elementów pompy | TAK |  |  |
|  | Możliwość szybkiego wyjęcia ze stacji każdej (dowolnej) pompy | TAK |  |  |
|  | Zasilanie pomp ze stacji dokującej – automatyczne przyłączenie zasilania po włożeniu pompy | TAK |  |  |
|  | Stacja wyposażona w sygnalizację świetlną, alarmową | TAK |  |  |
|  | Stacja wraz z wysięgnikiem do zawieszania pojemników z płynami infuzyjnymi | TAK |  |  |
|  | Stacja zamontowana na stabilnym stojaku z kółkami umożliwiającymi łatwe przemieszczanie zestawu urządzeń medycznych | TAK |  |  |
|  | Podstawa jezdna stojaka z możliwością blokowania kół | TAK |  |  |
|  | Elementy nośne stojaka wykonane ze stali nierdzewnej. | TAK |  |  |
|  | Nośność stojaka- min 30 kg | TAK |  |  |
|  | Wyposażenie stacji- dwie kompatybilne pompy strzykawkowe o następujących parametrach: | TAK 2szt |  |  |
|  | Przystosowane do stosowania strzykawek 2, 5, 6, 10, 12, 20, 30, 35, 50 ml. Podać typ i producenta | TAK |  |  |
|  | Strzykawki montowane od czoła a nie od góry pompy. | TAK |  |  |
|  | Ramię pompy niewychodzące poza gabaryt obudowy. | TAK |  |  |
|  | Klawiatura alfanumeryczna umożliwiająca szybkie i bezpieczne programowanie pompy. (niedopuszczalna jest klawiatura wyświetlana na ekranie) | TAK |  |  |
|  | Wysokość pompy zapewniająca wygodną obsługę do 6 pomp, zamocowanych jedna nad drugą | TAK |  |  |
|  | Szybkość dozowania w zakresie min. 0,1-2000 ml/h | TAK |  |  |
|  | Programowanie parametrów infuzji w jednostkach: - ml, - ng, μg, mg, - μEq, mEq, Eq, - mIU, IU, kIU, - mIE, IE, kIE, - cal, kcal, J, kJ - jednostki molowe z uwzględnieniem wagi pacjenta lub nie, - z uwzględnieniem powierzchni pacjenta lub nie, na min, godz. dobę. | TAK |  |  |
|  | Wymagane tryby dozowania: - Infuzja ciągła, - Infuzja bolusowa (z przerwą), - Infuzja profilowa (min. 16 kroków infuzji), - Infuzja TPN (narastanie / utrzymanie / opadanie). | TAK |  |  |
|  | Dokładność infuzji – nie gorsza niż 2% | TAK |  |  |
|  | Programowanie parametrów podaży Bolus-a i dawki indukcyjnej (bolus wstępny) : objętość / dawka, czas lub szybkość podaży | TAK |  |  |
|  | Automatyczna zmniejszenie szybkości podaży bolusa, w celu uniknięcia przerwania infuzji na skutek alarmu okluzji. | TAK |  |  |
|  | Możliwość wgrania do pompy biblioteki leków złożonej z procedur dozowania zawierających co najmniej: - nazwy leku, - min. 5 koncentracji leku, - szybkości dozowania (dawkowanie), - całkowitej objętości (dawki) infuzji, - parametrów bolusa, oraz dawki indukcyjnej, - limitów dla wymienionych parametrów infuzji: - miękkich, ostrzegających o przekroczeniu zalecanych wartości parametrów, - twardych – blokujących możliwość wprowadzenia wartości spoza ich zakresu. - Notatki doradczej możliwej do odczytania przed rozpoczęciem infuzji. Podział biblioteki na osobne grupy dedykowane poszczególnym oddziałom szpitalnym, do 40 oddziałów. Wybór oddziału dostępny w pompie. Podział biblioteki dedykowanej oddziałom na min 40 kategorii lekowych. Pojemność biblioteki min. 3500 procedur dozowania leków. | TAK |  |  |
|  | Dostępność polskojęzycznego oprogramowania komputerowego do tworzenia i przesyłania do pompy biblioteki leków. | TAK |  |  |
|  | Ekran infuzji umożliwiający wyświetlenie następujących informacji jednocześnie: - nazwa leku, - koncentracja leku, - szybkość infuzji, - informacji, że wartość szybkości infuzji mieści się w zalecanym zakresie lub znajduje się w zakresie limitu miękkiego dolnego lub górnego, - podana dawka, - poziom limitów dla szybkości infuzji, - czas do końca dawki lub czas do końca strzykawki w formie graficznej, - kategorii leku wyodrębnionej kolorem, - stan naładowania akumulatora, - aktualne ciśnienie w linii pacjenta ( dopuszczalne w formie graficznej) | TAK |  |  |
|  | Ekran dotykowy, przyspieszający wybór funkcji pompy. | TAK |  |  |
|  | Napisy na wyświetlaczu w języku polskim. | TAK |  |  |
|  | Regulowane progi ciśnienia okluzji, min 12 poziomów. | TAK |  |  |
|  | Progi ciśnienia regulowane w zakresie min 75-900 mmHg. | TAK |  |  |
|  | Zmiana progu ciśnienia okluzji bez przerywania infuzji. | TAK |  |  |
|  | Automatyczna redukcja bolusa okluzyjnego. | TAK |  |  |
|  | Priorytetowy system alarmów, zapewniający zróżnicowany sygnał dźwiękowy i świetlny, zależnie od stopnia zagrożenia. | TAK |  |  |
|  | Sposób instalacji pompy w stacji dokującej: - Zatrzaskowe mocowanie z automatyczną blokadą, bez konieczności przykręcania. - Alarm nieprawidłowego mocowania pomp w stacji, - Pompy mocowane niezależnie, jedna nad drugą, - Automatyczne przyłączenie zasilania ze stacji dokującej, - Automatyczne przyłączenie portu komunikacyjnego ze stacji dokującej, Świetlna sygnalizacja stanu pomp: infuzja, alarm, STOP. | TAK |  |  |
|  | Możliwość mocowania pojedynczej pompy do statywów lub pionowych kolumn niewymagające dołączenia jakichkolwiek części, w szczególności uchwytu mocującego, po bezpośrednim wyjęciu pompy z stacji dokującej. | TAK |  |  |
|  | Mocowanie pomp w stacji dokującej niewymagające odłączenia jakichkolwiek części, w szczególności uchwytu mocującego, po bezpośrednim zdjęciu pompy ze statywu. | TAK |  |  |
|  | Uchwyt do przenoszenia pompy na stałe związany z pompą, niewymagający odłączania przy mocowaniu pomp w stacjach dokujących. | TAK |  |  |
|  | Historia infuzji – możliwość zapamiętania min 1000 zdarzeń oznaczonych datą i godziną zdarzenia. | TAK |  |  |
|  | Klasa ochrony II, typ CF, odporność na defibrylację, ochrona obudowy IP22 | TAK |  |  |
|  | Zasilanie pomp mocowanych poza stacją dokującą bezpośrednio z sieci energetycznej bez zewnętrznego zasilacza | TAK |  |  |
|  | Czas pracy z akumulatora wewnętrznego pompy – min 24 h przy infuzji 5ml/h | TAK |  |  |
|  | Czas ładowania akumulatora do 100% po pełnym rozładowaniu – poniżej 5 h | TAK |  |  |
|  | WYMAGANIA DODATKOWE |  |  |  |
|  | Gwarancja min. 24 miesięcy | TAK podać |  |  |
|  | Oferent zapewnia autoryzowany serwis gwarancyjny producenta na terenie Polski | TAK Podać nazwę adres, telefon e-mail |  |  |
|  | Deklaracja Zgodności CE | TAK |  |  |
|  | Wpis lub Zgłoszenie do Urzędu Rejestracji Wyrobów Medycznych | TAK |  |  |

- Powyższa „WYMAGANA ODPOWIEDŹ OFERENTA” stanowi wymagania minimalne. Nie spełnienie nawet jednego z w/w wymagań spowoduje odrzucenie oferty. Brak opisu będzie traktowany jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urządzenia.

2. Pompa infuzyjna jednotorowa

Ilość:                                     20 szt.

Producent:		        ……………………...……………….

Nazwa i typ:		        ……………………………………….

Rok produkcji:                     ……………………………………….

|  | PARAMETR / WARUNEK | WYMAGANA ODPOWIEDŹ OFERENTA | ODPOWIEDŹ OFERENTA | UWAGI |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| # 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Przystosowana do stosowania strzykawek 2, 5, 6, 10, 12, 20, 30, 35, 50 ml. Podać typ i producenta | TAK |  |  |
|  | Strzykawki montowane od czoła a nie od góry pompy. | TAK |  |  |
|  | Ramię pompy niewychodzące poza gabaryt obudowy. | TAK |  |  |
|  | Klawiatura alfanumeryczna umożliwiająca szybkie i bezpieczne programowanie pompy. (niedopuszczalna jest klawiatura wyświetlana na ekranie) | TAK |  |  |
|  | Szybkość dozowania w zakresie min. 0,1-2000 ml/h | TAK |  |  |
|  | Programowanie parametrów infuzji w jednostkach: - ml, - ng, μg, mg, - μEq, mEq, Eq, - mIU, IU, kIU, - mIE, IE, kIE, - cal, kcal, J, kJ - jednostki molowe z uwzględnieniem wagi pacjenta lub nie, - z uwzględnieniem powierzchni pacjenta lub nie, na min, godz. dobę. | TAK |  |  |
|  | Wymagane tryby dozowania: - Infuzja ciągła, - Infuzja bolusowa (z przerwą), - Infuzja profilowa (min. 16 kroków infuzji), - Infuzja TPN (narastanie / utrzymanie / opadanie). | TAK |  |  |
|  | Dokładność infuzji – nie gorsza niż 2% | TAK |  |  |
|  | Programowanie parametrów podaży Bolus-a i dawki indukcyjnej ( bolus wstępny) : objętość / dawka, czas lub szybkość podaży | TAK |  |  |
|  | Automatyczna zmniejszenie szybkości podaży bolusa, w celu uniknięcia przerwania infuzji na skutek alarmu okluzji. | TAK |  |  |
|  | Możliwość wgrania do pompy biblioteki leków złożonej z procedur dozowania zawierających co najmniej: - nazwy leku, - min. 5 koncentracji leku, - szybkości dozowania (dawkowanie), - całkowitej objętości (dawki) infuzji, - parametrów bolusa, oraz dawki indukcyjnej, - limitów dla wymienionych parametrów infuzji: - miękkich, ostrzegających o przekroczeniu zalecanych wartości parametrów, - twardych – blokujących możliwość wprowadzenia wartości spoza ich zakresu. - Notatki doradczej możliwej do odczytania przed rozpoczęciem infuzji. Podział biblioteki na osobne grupy dedykowane poszczególnym oddziałom szpitalnym, do 40 oddziałów. Wybór oddziału dostępny w pompie. Podział biblioteki dedykowanej oddziałom na min 40 kategorii lekowych. Pojemność biblioteki min. 3500 procedur dozowania leków. | TAK |  |  |
|  | Dostępność polskojęzycznego oprogramowania komputerowego do tworzenia i przesyłania do pompy biblioteki leków. | TAK |  |  |
|  | Ekran infuzji umożliwiający wyświetlenie następujących informacji jednocześnie: - nazwa leku, - koncentracja leku, - szybkość infuzji, - informacji, że wartość szybkości infuzji mieści się w zalecanym zakresie lub znajduje się w zakresie limitu miękkiego dolnego lub górnego, - podana dawka, - poziom limitów dla szybkości infuzji, - czas do końca dawki lub czas do końca strzykawki w formie graficznej, - kategorii leku wyodrębnionej kolorem, - stan naładowania akumulatora, - aktualne ciśnienie w linii pacjenta ( dopuszczalne w formie graficznej) | TAK |  |  |
|  | Ekran dotykowy, przyspieszający wybór funkcji pompy. | TAK |  |  |
|  | Napisy na wyświetlaczu w języku polskim. | TAK |  |  |
|  | Regulowane progi ciśnienia okluzji, min 12 poziomów. | TAK |  |  |
|  | Progi ciśnienia regulowane w zakresie min 75-900 mmHg. | TAK |  |  |
|  | Zmiana progu ciśnienia okluzji bez przerywania infuzji. | TAK |  |  |
|  | Automatyczna redukcja bolusa okluzyjnego. | TAK |  |  |
|  | Priorytetowy system alarmów, zapewniający zróżnicowany sygnał dźwiękowy i świetlny, zależnie od stopnia zagrożenia. | TAK |  |  |
|  | Możliwość instalacji pompy w stacji dokującej w następujący sposób: - Zatrzaskowe mocowanie z automatyczną blokadą, bez konieczności przykręcania. - Alarm nieprawidłowego mocowania pomp w stacji, - Pompy mocowane niezależnie, jedna nad drugą, - Wysokość pompy zapewniająca wygodną obsługę do 6 pomp, zamocowanych jedna nad drugą - Automatyczne przyłączenie zasilania ze stacji dokującej, - Automatyczne przyłączenie portu komunikacyjnego ze stacji dokującej, | TAK |  |  |
|  | Możliwość mocowania pojedynczej pompy do statywów lub pionowych kolumn niewymagające dołączenia jakichkolwiek części, w szczególności uchwytu mocującego, po bezpośrednim wyjęciu pompy z stacji dokującej. | TAK |  |  |
|  | Mocowanie pomp w stacji dokującej niewymagające odłączenia jakichkolwiek części, w szczególności uchwytu mocującego, po bezpośrednim zdjęciu pompy ze statywu. |  |  |  |
|  | Uchwyt do przenoszenia pompy na stałe związany z pompą, niewymagający odłączania przy mocowaniu pomp w stacjach dokujących. | TAK |  |  |
|  | Historia infuzji – możliwość zapamiętania min 1000 zdarzeń oznaczonych datą i godziną zdarzenia. | TAK |  |  |
|  | Klasa ochrony II, typ CF, odporność na defibrylację, ochrona obudowy IP22 | TAK |  |  |
|  | Zasilanie pomp mocowanych poza stacją dokującą bezpośrednio z sieci energetycznej bez zewnętrznego zasilacza | TAK |  |  |
|  | Czas pracy z akumulatora wewnętrznego pompy – min 24 h przy infuzji 5ml/h | TAK |  |  |
|  | Czas ładowania akumulatora do 100% po pełnym rozładowaniu – poniżej 5 h | TAK |  |  |
|  | WYMAGANIA DODATKOWE |  |  |  |
|  | Gwarancja min. 24 miesięcy | TAK podać |  |  |
|  | Oferent zapewnia autoryzowany serwis gwarancyjny producenta na terenie Polski | TAK Podać nazwę adres, telefon e-mail |  |  |
|  | Deklaracja Zgodności CE | TAK |  |  |
|  | Wpis lub Zgłoszenie do Urzędu Rejestracji Wyrobów Medycznych | TAK |  |  |

- Powyższa „WYMAGANA ODPOWIEDŹ OFERENTA” stanowi wymagania minimalne. Nie spełnienie nawet jednego z w/w wymagań spowoduje odrzucenie oferty. Brak opisu będzie traktowany jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urządzenia.

3 Pompa infuzyjna dwutorowa

Ilość:                                     5 szt.

Producent:		        ……………………...……………….

Nazwa i typ:		        ……………………………………….

Rok produkcji:                      ……………………………………….

|  | PARAMETR / WARUNEK | WYMAGANA ODPOWIEDŹ OFERENTA | ODPOWIEDŹ OFERENTA | UWAGI |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| # 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Pompa infuzyjna dwustrzykawkowa. rok produkcji 2020 lub 2021 | TAK podać |  |  |
|  | Pompa skalibrowana do pracy ze strzykawkami o pojemności minimum 5, 10, 20, 30 i 50 ml różnych typów i co najmniej 5-ciu producentów strzykawek, dostępnych na rynku. | TAK Opisać. |  |  |
|  | Automatyczne rozpoznawanie przez pompę rozmiaru strzykawki. | TAK |  |  |
|  | Możliwość programowania parametrów infuzji: - prędkości infuzji; - prędkości i objętości infuzji; - prędkości i czasu infuzji; - objętości i czasu infuzji. | TAK |  |  |
|  | Zakres programowania prędkości infuzji: - dla strzykawek 5 ml: minimum 0,1÷400 ml/h; - dla strzykawek 10 ml: minimum 0,1÷600 ml/h; - dla strzykawek 20 ml: minimum 0,1÷1000 ml/h; - dla strzykawek 30 ml: minimum 0,1÷1200 ml/h; - dla strzykawek 50 ml: minimum 0,1÷2000 ml/h. | TAK Podać zakresy. |  |  |
|  | Zakres programowania objętości infuzji: minimum 0,1÷999 ml. | TAK |  |  |
|  | Maksymalny programowany czas infuzji: minimum 72 godziny. | TAK |  |  |
|  | Programowanie prędkości infuzji w jednostkach: ml/h, µg/h, mg/h, µg/kg/h, mg/kg/h, µg/kg/min, mg/kg/min. | TAK |  |  |
|  | Dokładność prędkości infuzji: nie gorsza niż ±2,0%. | TAK Podać. |  |  |
|  | Możliwość podania bolusa w dowolnym momencie infuzji. | TAK |  |  |
|  | Zakres programowania prędkości podaży bolusa: co najmniej 1÷2000 ml/h dla strzykawek 50 ml. | TAK |  |  |
|  | Programowanie ciśnienia okluzji: minimum 9 poziomów w zakresie 300÷900 mmHg. | TAK |  |  |
|  | System wielopoziomowego wykrywania okluzji z funkcją Anty-Bolus. | TAK |  |  |
|  | Funkcja Stand-By z możliwością programowania do 24 godzin. | TAK |  |  |
|  | Funkcja KVO z możliwością programowania prędkości KVO w zakresie minimum 0÷5 ml/h. | TAK |  |  |
|  | Pamięć pompy: możliwość zapamiętania minimum 1500 zdarzeń z historii infuzji. | TAK podać |  |  |
|  | Wyświetlacz LCD | TAK |  |  |
|  | Wskaźnik ciśnienia infuzji. | TAK |  |  |
|  | Możliwość podglądu parametrów podaży w trakcie infuzji. | TAK |  |  |
|  | Możliwość odczytu historii zdarzeń na wyświetlaczu pompy. | TAK |  |  |
|  | Możliwość zmiany parametrów podaży w trakcie infuzji. | TAK |  |  |
|  | Możliwość wprowadzenia nazwy oddziału. | TAK |  |  |
|  | Blokada zmiany parametrów podaży hasłem. | TAK |  |  |
|  | Wbudowana biblioteka leków z możliwością modyfikacji przez użytkownika: minimum 60 nazw leków w bibliotece. | TAK Podać. |  |  |
|  | Możliwość zaprogramowania profili podaży dla określonych leków. | TAK |  |  |
|  | System alarmów: akustyczne i wizualne sygnalizowanie stanów alarmowych. | TAK |  |  |
|  | Regulacja poziomu głośności alarmów. | TAK |  |  |
|  | Wbudowany system testów. | TAK |  |  |
|  | Komunikacja użytkownika z pompą w języku polskim. | TAK |  |  |
|  | Pompa wyposażona w port RS 232 do komunikacji z siecią informatyczną. | TAK |  |  |
|  | Zasilanie pompy z sieci elektroenergetycznej 230 V AC 50 Hz i z wbudowanego akumulatora. | TAK |  |  |
|  | Automatyczne ładowanie wbudowanego w pompę akumulatora przy podłączeniu pompy do sieci elektroenergetycznej. | TAK |  |  |
|  | Informacja o poziomie naładowania akumulatora. | TAK |  |  |
|  | Zasilanie z wbudowanego akumulatora przez co najmniej 4 godziny przy prędkości przepływu nie mniejszym niż 100 ml/h. | TAK |  |  |
|  | Pompa wyposażona w uchwyt, umożliwiający zamocowanie pompy na statywie, łóżku i szynie. | TAK |  |  |
|  | Pompa odporna na defibrylację. | TAK |  |  |
|  | Klasa ochronności przeciwporażeniowej co najmniej II | TAK podać |  |  |
|  | Urządzenie bryzgoszczelne. | TAK |  |  |
|  | Masa nie większa niż 4,5 kg. | TAK |  |  |
|  | WYMAGANIA DODATKOWE |  |  |  |
|  | Gwarancja min. 24 miesięcy | TAK podać |  |  |
|  | Oferent zapewnia autoryzowany serwis gwarancyjny producenta na terenie Polski | TAK Podać nazwę adres, telefon e-mail |  |  |
|  | Deklaracja Zgodności CE | TAK |  |  |
|  | Wpis lub Zgłoszenie do Urzędu Rejestracji Wyrobów Medycznych | TAK |  |  |

- Powyższa „WYMAGANA ODPOWIEDŹ OFERENTA” stanowi wymagania minimalne. Nie spełnienie nawet jednego z w/w wymagań spowoduje odrzucenie oferty. Brak opisu będzie traktowany jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urządzenia.